ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

к закупке «Поставка фотометра (№927-3)»

Предмет: фотометр.

Назначение: для выполнения широкого спектра биохимических и иммунотурбидиметрических исследований.

| № п/п | Технические параметры | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник света | галогеновая лампа не менее 10 Вт |
| 2 | Оптический диапазон | не уже 340-700 нм |
| 3 | Автоматическое колесо фильтров | не менее 6 фильтров + не менее 1 сводной позиции |
| 4 | Линейный диапазон измерений | не уже 0-2,5 Абс. |
| 5 | Чувствительность | 0.0001 Абс. |
| 6 | Кюветы | проточная (32 мкл), путь луча 10 мм и стандартные сменные (500 мкл -1 мл) |
| 7 | Автоматическая идентификации типа кюветы при установке в прибор | не имеет значение |
| 8 | Конструкция проточной кюветы | цельнолитая кварцевая кювета |
| 9 | Конструкция адартера под сменные кюветы | не имеет значение |
| 10 | Объём реакционной смеси, необходимый для измерения | 200 - 2000 мкл. |
| 11 | Раздельная установка объемов пробы и промывки | да |
| 12 | Детекция пузырьков воздуха в проточной кювете | не имеет значение |
| 13 | Температура термостатирования | устанавливается по выбору 25, 30 или 37 °С, с режимом быстрого прогрева |
| 14 | Аспирирующая система | встроенный перистальтический насос |
| 15 | Конструкция насоса | с защитой от протекания |
| 16 | Абсорбция | да |
| 17 | Конечная точка по стандарту, фактору или нескольким стандартам; с бланком реагента/без бланка реагента, с бланком образца/без бланка образца | да |
| 18 | Кинетика по стандарту, фактору или нескольким стандартам, с бланком или без бланка | да |
| 19 | Фиксированное время по стандарту, фактору или нескольким стандартам, с бланком реагента или без бланка реагента | да |
| 20 | Нефелометрия | да |
| 21 | Определение величины по одному, двум и трем измерениям | да |
| 22 | Настройка кривой для нелинейных методов | да |
| 23 | Программируемое время измерения | кинетика не более 9999 сек. |
| 24 |  | фиксированное время не более 9999 сек. |
| 25 | Время задержки | программируемое, не более 9999 сек |
| 26 | Дисплей | большой графический ЖК дисплей и сенсорным вводом информации |
| 27 | Языки ввода и отображения информации | по выбору: русский или английский |
| 28 | Встроенный принтер | термо принтер или матричный принтер |
| 29 | Возможность распечатки в протоколе измерений названия лаборатории и имени оператора | да |
| 30 | Интерфейс последовательный RS232 для ПК | да |
| 31 | Интерфейс USB | наличие |
| 32 | Подключения к внешнему компьютеру | да |
| 33 | Кол-во математических методов расчета | не менее 12 |
| 34 | Кол-во базовых методов | возможность записи методик |
| 35 | Кол-во программируемых методов | не менее 200 |
| 36 | Хранение в памяти результатов | не менее 2970 тестов |
| 37 | Хранение в памяти нелинейных калибровочных кривых | наличие |
| 38 | Программа контроля качества | встроенная, с графическим представлением данных |
| 39 | Технология FLASH MEMORY для обновления версий программного обеспечения | да |
| 40 | Питание | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| 41 | Потребляемая мощность | не более 140 В*А |
| 42 | Габариты | 380мм ± 50мм х 350мм ± 10мм х 175мм ± 5мм |
| 43 | Вес | не более 6 кг |

Поставка Товара:

- осуществляется Поставщиком до Покупателя по адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области Городская клиническая больница № 34, в рабочие дни (кроме субботы, воскресения) с 08-30 ч до 17-00 ч местного времени (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч). Разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Место доставки и установки оборудования дополнительно согласовывается с Заказчиком перед поставкой.

- Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт осуществить доставку, ввод в эксплуатацию оборудования и обучение персонала в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

- не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

- поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

- товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.