Техническое задание

Таблица№1

Место поставки товара: 460004, г. Оренбург, пер. Дорожный, 8, строение 1, Государственного автономное учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер»

| № п/п | Наименование товаров | Технические характеристики закупаемых товаров | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест полоски | Состоят из пластичной полоски с индикаторной бумагой и калибровочным полем. 11 измеряемых параметров: нитриты, pH, глюкоза, протеин, скрытая кровь, кетоны, билирубин, уробилиноген, удельный вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота Диапазон чувствительности: pH в диапазоне минимальное значение не более 4,5-максимальное значение не менее 9,0 Лейкоциты - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 500 клеток/мкл, первый порог чувствительности не более 15 клеток/мкл Кетоны -в диапазоне минимальное значение не 0-максимальное значение не менее 8 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 0,5 ммоль/л Нитриты -в диапазоне минимальное значение не более 18-максимальное значение не менее 50 мкмоль/л нитрит-ион Уробилиноген - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 131 мкмоль/л, первый порог чувствительности не более 33 мкмоль/л Билирубин - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 100 мкмоль/л, первый порог чувствительности не более 8,6 мкмоль/л Протеин -в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 3 г/л, первый порог чувствительности не более 0,15 г/л Глюкоза - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 55 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 2,8 ммоль/л Кровь - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 200 клеток/мкл, первый порог чувствительности не более 10 клеток/мкл Аскорбиновая кислота - в диапазоне минимальное значение не более 0,0-максимальное значение не менее 5,6 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 0,6 ммоль/л Удельный вес - в диапазоне минимальное значение не более 1,000-максимальное значение не менее 1,030 с шагом не более 0,005 Калибровочное поле на каждой полоске Используется в полуавтоматическом мочевом анализаторе UriLit имеющемся у Заказчика В упаковке 100 тест-полосок*. | упаковка | 90 |
| 2 | Тест полоски | предназначены для полуколичественного определения в моче следующих показателей: глюкоза, кетоны, кровь, белок, билирубин, уробилиноген, нитриты, удельный вес, лейкоциты, водородный показатель. Зона индикации содержит: полиметилвиниловый эфир малеиновой кислоты не менее 30%; бромтимоловый синий не менее 5 %; сульфаниламид не менее 5%; тетрагидробензо-h-хинолин не менее 5%; метиловый красный не менее 0,7%; бромтимоловый синий не менее 12%; эфир тетрабромфенолфталеина не менее 0,1%; тетрабромфеноловый синий не менее 0,3%; глюкозооксидаза не менее 0,7%; пероксидаза не менее 0,7%, тетраметилбензидин не менее 13,5%; натрия нитропруссид менее 5%; соль диазония не менее 2,3%. Имеются цветные шкалы для определения значений параметров по интенсивности окрашивания тест-полоски. В упаковке 50 тест-полосок*. | упаковка | 1 |
| 3 | Набор реагентов | предназначен для определения белка в моче и спинномозговой жидкости. Состав набора: Реагент №1 -раствор пирогаллового красного в сукцинатном буфере, готовый к использованию; Реагент №2 - калибровочный раствор белка с концентрацией не более 0,5 г/л, содержащий не менее 65% альбумина не менее 30% глобулина, готовый к использованию. Минимальный объем пробы не более 20 мкл. Линей ность определения сохраняется при максимальной концентрации белка в пробе не менее 2 г/л. Коэффициент вариации не более 5%. Фасовка: не менее 2 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 100 мл не более 250 мл, не менее 1 флакона реагента №2 объемом не менее 2 мл. | набор | 20 |
| 4 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания глюкозы в сыворотке и плазме крови. Метод - энзиматический колориметрический. В состав набора входят Реагент №1: Фосфат Буфер рН 7.5 - не менее 150 ммоль/л; Фенол – не более 10 ммоль/л; Глюкозооксидаза - не менее 12000 Е/л; Пероксидаза – менее 1500 Е/л. Калибратор - глюкоза менее 10 ммоль/л. Линейность-отклонение не более 5% в диапазоне концентраций минимальное значение не более 0,06 ммоль/л максимальное значение не менее 22,2 ммоль/л. Чувствительность - менее 0,06 ммоль/л. Коэффициент вариации - не более 5%. В наборе не менее 610 мл реагентов не менее 9 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 68 мл, не менее 2 флаконов калибратора а каждый объемом не менее 3 мл. | набор | 4 |
| 5 | Набор реагентов | предназначен для определения С-реактивного белка методом латекс-агглютинации. рассчитан на проведение не менее 250 определений. Набор обнаруживает С-реактивный белок в неразведенной сыворотке крови человека в минимальной концентрации не более 6 мг/л. Объем исследуемого образца не более 25 мкл. Состав набора: 1. Латексный реагент – суспензия монодисперсного полистирольного латекса с иммобилизованным на его поверхности иммуноглобулином класса G к С-реактивному белку человека - не менее 1 флакона объемом не менее 5 мл; 2. 0,9%-раствор хлорида натрия с консервантом - азидом натрия в конечной концентрации не менее 0,1 % - не менее 1 флакона объемом не менее 25 мл; 3. жидкая контрольная сыворотка, инактивированная прогреванием, содержащая С-реактивный белок в концентрации не менее 12 мг/л, не содержащая антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и вирусному гепатиту С, не содержащая антиген гепатита В - не менее 1 флакона объемом не менее 0,5 мл; 4. жидкая контрольная сыворотка, инактивированная прогреванием, содержащая С-реактивный белок в концентрации не более 6 мг/л, не содержащая антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и вирусному гепатиту С, не содержащая антиген гепатита В - не менее 1 флакона объемом не менее 0,5 мл | набор | 1 |
| 6 | Контрольный материал | аттестован на проведение аппаратного исследования форменных элементов крови на не менее 16 параметров, совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. Контрольные параметры не менее 3 уровней: в пределах физиологической нормы, патологический "низкий", патологический "высокий". После вскрытия флакона срок хранения не менее 15 дней. В комплекте не менее 2 флакона каждого уровня контроля, объем каждого флакона - не менее 4,5 мл. На каждом флаконе указан номер серии, установленный производителем. К каждому флакону прилагается штрих-код для соответствующей серии контрольного материала. | комплект. | 4 |
| 7 | Гемолизирующий реагент | совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. Имеется состав: соли не более 1,5%; четвертичные соли аммония не более 1%. Водородный показатель – не менее 7,8 не более 8,3; осмотическое давление – не менее 295 мОсм/кг не более 330мОсм/кг; проводимость - не менее 17,75 мс не более 18,25 мс. Упаковка содержит не менее 5 литров реагента. На упаковке метка, содержащая информацию о типе реагента и сроке годности, считываемый при помощи встроенного в анализатор сканера. | упаковка | 16 |
| 8 | Изотонический дилуент | совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. Состав: соли для изотонической стабильности не менее 1,4%, буферные вещества не более 0,3%, противомикробные препараты не более 0,1%, консерванты. Водородный показатель не менее 6,7 не более 6,9; осмотическое давление – не менее 294 мОсм/кг не более 312мОсм/кг; проводимость не менее 16,98 мс не более 17,93 мс. Упаковка содержит не менее 20 литров реагента. На упаковке метка, содержащая информацию о типе реагента и сроке годности, считываемый при помощи встроенного в анализатор сканера. | упаковка | 16 |
| 9 | Пакет с растворами | предназначен для определения натрия и калия на ионоселективном анализаторе EasyLyte производства "Медика Корпорейшн", США, имеющемся у Заказчика. предназначен для участия в операциях калибровки, промывки и удаления отходов. Обеспечивает хранение отходов, отработанных калибровочных и промывочных растворов, биологических жидкостей с помощью отдельной емкости. В состав пакета входят: калибровочный раствор А - не менее 780 мл водного раствора, содержащего: натрия не менее 120 ммоль/л, калия не более 5 ммоль/л, буфер, консерванты, смачивающий агент; калибровочный раствор B - не менее 160 мл водного раствора, содержащего: натрия не более 80 ммоль/л, калия не менее 10 ммоль/л, буфер, консерванты, смачивающий агент; осушители зонда проб для очистки иглы пробозаборника – не менее 6 штук; емкость для сбора отходов отработанных калибровочных и промывочных растворов, биологических жидкостей. Содержит встроенный электронный чип, по которому прибор опознает реагентный пак, проводит определение объема пака, дату истечения срока годности, и осуществляет мониторинг оставшегося количества реагентов в паке. | набор | 6 |
| 10 | Краситель | предназначен для определения форменных элементов крови по типу и количеству при окраске препаратов периферической крови, костного мозга. Время развития устойчивой окраски мазка не более 10 минут. В комплект входят: 0,76% раствор красителя в смеси равных количеств метанола и глицерина - во флаконе объемом не менее 1л не более 2л; буферный раствор со значением pH не менее 6,8 не более 7,2 – во флаконе объемом не менее 10 мл. Комплекта достаточно для проведения не менее 6000 определений. | штука | 1 |
| 11 | Набор реагентов | Предназначен для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости. Набор имеет состав: Реагент 1 - фуксин (спиртовой раствор 1:10) - 0,25 мл; ацетат - 3 мл; карболовая кислота концентрированная - 0,2 мл; дистиллированная вода - не более 7 мл Реагент 2 - Фенол Реагент 3 - Кислота сульфосалициловая 2-водная - не менее 0,24 моль/л Реагент 4 - Натрий сернокислый или натрий сернокислый 10-водный - не менее 0,98 моль/л Реагент 5 - Калибровочный раствор общего белка с концентрацией не более 10 г/л Реагент 6 - Аммоний сернокислый Линейная область определения общего белка в диапазоне: минимальное значение не более 0,1 г/л, максимальное значение не менее 1,5 г/л. Чувствительность определения общего белка не более 0,05 г/л. Минимальная определяемая концентрация глобулинов не более 0,05 г/л. Фасовка: не менее 10 мл реагента 1, не менее 2,5 г реагента 2, не менее 50 мл реагента 3, не менее 70 г и не более 160 г реагента 4, не менее 5 мл реагента 5, не менее 85 г реагента 6. Набора достаточно для проведения не менее 200 определений. | набор | 1 |
| 12 | Набор реагентов | Представляет собой синтетическое масло, предназначенное для использования в микроскопии в качестве иммерсионной жидкости. Во флаконе, содержащем не менее 100 мл масла. Показатель преломления не более 1,52. Коэффициент пропускания в слое толщиной 1 мм - не менее 92 % в спектральном диапазоне: минимальное значение не более 500 нм, максимальное значение не менее 720 нм. | фл | 1 |
| 13 | Набор реагентов | предназначен для определения международного нормализованного отношения МНО в плазме и венозной крови человека. Результаты имеют выражения в значениях МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса. Реагент представляет собой лиофильно высушенный тромбопластин, полученный из мозга кроликов с добавлением кальция хлористого и аттестованный по международному индексу чувствительности 1,1 и 1,2. Коэффицент вариации результатов определения не более 10%. Набор предназначен для проведения не менее 200 определений на полуавтоматических коагулометрах. В наборе не менее 4 флаконов сухого реагента каждый для приготовления рабочего реагента объемом не менее 4 мл , не менее 1 флакона контрольной плазмы лиофильно высушенный пул плазмы крови от 20 здоровых людей для приготовления контрольного материала объемом не менее 1 мл. | набор | 4 |
| 14 | Набор реагентов | предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени и рассчитан для проведения не менее 550 определений. В состав набора входят: лиофильно высушенный реагент на основе соевых фосфолипидов и активатора - эллаговой кислоты не менее 7 флаконов каждый для приготовления рабочего реагента объемом не менее 4 мл; раствор кальция хлористого 0,025 М не менее 3 флаконов каждый объемом не менее 10 мл. | набор | 4 |
| 15 | Набор контрольных растворов | предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче по их реакции с сульфосалициловой кислотой. Набор содержит не менее 80 мл реагентов: не менее 8 флаконов контрольных растворов в двух концентрациях. | набор | 1 |
| 16 | Набор реагентов | предназначен для ежедневной промывки анализатора газов крови EasyLyte производства Medica Corporation, США, имеющегося у Заказчика. В состав входят: не менее 1 флакона разбавителя объемом не менее 90 мл; не менее 6 флаконов, содержащих не менее 0,28 г пепсина каждый. | набор | 5 |
| 17 | Раствор промывочный | предназначен для осуществления промывки прибора при работе на анализаторе электролитов крови EasyLyte, имеющемся у Закзчика. Содержит не менее 0,1 моль/л бифлюорида аммония. во флаконе объемом не менее 50 мл. | флакон | 5 |
| 18 | Электрод | предназначен для исключения фоновых значений при работе на ионселективном анализаторе Easylyte Na/K, имеющемся у Заказчика. Длина не более 35 мм, диаметр не более 75 мм. | штука | 2 |
| 19 | Электрод измерительный | предназначен для измерения концентрации ионов K+ при работе на анализаторе электролитов крови Easylyte, который имеется у Заказчика. Длина не более 35 мм, высота не более 23 мм. | штука | 2 |
| 20 | Электрод измерительный | предназначен для измерения концентрации ионов Na+ при работе на анализаторе электролитов крови Easylyte, который имеется у Заказчика. Длина не более 35 мм, высота не более 24 мм. | штука | 2 |
| 21 | Раствор заполняющий | предназначен для заполнения внутренней камеры референсного электрода при определении натрия, калия, хлора на ионоселективном анализаторе EasyLyte, имеющемся у Заказчика. В состав раствора входят: хлорид калия не менее 2 моль/л, трис буфер с pH 7,5, ТВИН-20 менее 0,5%, Азид натрия менее 0,1%. в флаконе объемом не менее 120 мл с Г-образной пипеткой. | флакон | 3 |
| 22 | Скарификатор | изготовлен из медицинской нержавеющей стали и предназначен для прокалывания кожи пальца. одноразовый, стерильный, с боковым копьем. Длина копья не менее 3 мм не более 4 мм, общая длина скарификатора не менее 30 мм не более 40мм. В упаковке 1000 скарификаторов*. | упаковка | 5 |
| 23 | Плазма контрольная | аттестована по не менее 4 параметрам системы гемостаза. В наборе не менее 3 флаконов плазмы аттестованной в области патологических значений каждый объемом не менее 1 мл, не менее 3 флаконов плазмы каждый объемом не менее 1 мл, аттестованной в области физиологических значений: по протромбиновому времени в диапазоне - минимальное значение не более 1,11 МЕ, максимальное значение не менее 1,17 МЕ; активированному частичному тромбопластиновому времени в диапазоне - минимальное значение не более 25 секунд, максимальное значение не менее 33 секунд; тромбиновому времени в диапазоне - минимальное значение не более 16,5 секунд, максимальное значение не менее 19,5 секунд; фибриногену в диапазоне - минимальное значение не более 2,25 г/л, максимальное значение не менее 2,65 г/л. | набор | 2 |
| 24 | Наконечник | полимерные, нестерильные, без фильтра предназначены для использования в качестве насадок электронных и механических микродозаторов. предназначены для дозирования объемов в диапазоне: минимальное значение не более 50 мкл, максимальное значение не менее 1000 мкл. Длина не менее 70 мм не более 73 мм, диаметр посадочного места 7,5 мм. В упаковке 1000 штук наконечников*. Наконечники сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз , эндотоксинов. | упаковка | 20 |
| 25 | Набор реагентов | Обеспечивает визуализацию ядер клеток в срезах парафиновых, криостатных, вибрoтомных, изготовленных на замораживающем микротоме и цитологических препаратах. Не содержит этанол и метанол. Во флаконе не менее 1 л красителя. | флакон | 1 |
| 26 | Набор реагентов | предназначен для определения форменных элементов крови по типу и количеству. Концентрат красителя в метаноле расфасован во флаконы объемом не менее 1л не более 2л. | флакон | 1 |
| 27 | Пробирка | Предназначено для исследований проб капиллярной крови. Представляет собой двойную полимерную пробирку с двумя крышками, круглым дном, с капилляром. На внутренние стенки пробирки напылен антикоагулянт – калий-3-этилендиаминтетраацетат. Объем пробы составляет не более 0,2 мл не более 0,24 мл. Пробирка диаметром не более 11 мм, высоту не более 48 мм. Внешний край отверстия пробирки ровный, утонченный, без лотка-выступа, для обеспечения сбора образцов крови без использования капилляра. Одна крышка из полимерного материала, резьбовая, без капилляра. Вторая крышка из полимерного материала, резьбовая, с предустановленным капилляром. Диаметр капилляра не более 1,7 мм не более 1,9 мм. Длина капилляра не более 70 мм. Капилляр с визуализируемой обработкой входного и выходного отверстий, обеспечивающей наполнение капилляра при взятии пробы и беспрепятственное поступление пробы крови в пробирку. Вместимость капилляра идентична вместимости пробирки. Приспособление в нижней части пробирки для установки на горизонтальной поверхности. На каждую пробирку нанесены: наименование добавки, срок годности, № лота, градуировочная отметка полоса для дозирования крови. Проведения срочного исследования пробы крови без необходимости инкубации. Упаковка индивидуальная. | упаковка | 5 |
| 28 | Модуль реагентный | совместим с анализатором газов и электролитов крови EasyStat производства Medica Corporation, США, имеющимся у Заказчика. предназначен для участия в операциях калибровки, промывки и удаления отходов. Обеспечивает хранение отходов, отработанных калибровочных и промывочных растворов, биологических жидкостей с помощью отдельной емкости. В состав пакета входят: калибровочный раствор А - не менее 710 мл - водородный показатель в диапазоне минимальное значение не более 7,3 максимальное значение не менее 7,5, углекислый газ в диапазоне минимальное значение не более 30 мм рт.ст. максимальное значение не менее 40 мм рт.ст., кислород в диапазоне минимальное значение не более125мм рт.ст. максимальное значение не менее175 мм рт.ст., натрий в диапазоне минимальное значение не более 135 ммоль/л максимальное значение не менее 145 ммоль/л, калий в диапазоне минимальное значение не более 3,5 ммоль/л максимальное значение не менее4,5 ммоль/л, кальций в диапазоне минимальное значение не более 1,1 ммоль/л максимальное значение не менее 1,5 ммоль/л, хлор в диапазоне минимальное значение не более105ммоль/л максимальное значение не менее115 ммоль/л, буфер, консерванты; калибровочный раствор B - не менее 410 мл - водородный показатель в диапазоне минимальное значение не более6,8 максимальное значение не менее 7,0, углекислый газ в диапазоне минимальное значение не более 66 мм рт.ст. максимальное значение не менее 74 мм рт.ст., кислород 0 мм рт.ст., натрий в диапазоне минимальное значение не более 80 ммоль/л максимальное значение не менее 85 ммоль/л, калий в диапазоне минимальное значение не более 9 ммоль/л максимальное значение не менее 10 ммоль/л, буфер, консерванты; калибровочный раствор C - не менее 550 мл - кальций в диапазоне минимальное значение не более 2,4 ммоль/л максимальное значение не менее 3,1 ммоль/л, хлор в диапазоне минимальное значение не более 32 ммоль/л максимальное значение не менее 38 ммоль/л, буфер, консерванты; емкость для сбора отходов отработанных калибровочных и промывочных растворов, биологических жидкостей. Содержит встроенный электронный чип, по которому прибор опознает модуль, проводит определение объема модуля, дату истечения срока годности, и осуществляет мониторинг оставшегося количества реагентов в паке. | штука | 12 |
| 29 | Наконечник | полимерный, предназначен для использования в виде насадок одноканальных микродозаторов, с дозируемым объемом в диапазоне: минимальное значение не более 5 мкл, максимальное значение не менее 200 мкл. Длина наконечника не менее 50 мм не более 55 мм. Максимальный диаметр не более 7,2 мм. Повторное автоклавирование наконечников. В упаковке 1000 штук*. | упаковка | 20 |
| 30 | Наконечник | полимерные, автоклавируемые, предназначены для использования в качестве насадок электронных и механических микродозаторов. предназначены для дозирования объемов в диапазоне: минимальное значение не более 0,1 мкл максимальное значение не менее 10 мкл. Длина не менее 30 мм не более35 мм. В упаковке 1000 наконечников*. | упаковка | 1 |
| 31 | Набор реагентов | Раствор метиленового синего предназначен для использования отдельно и в сочетании с растворами, красителями для обнаружения тканевых структур и внутри-/внеклеточных элементов в биологическом образце. Метод окрашивания: Самостоятельный реагент.Метиленовый синий для метода Циль-Нильсона, Объем: не менее 500 мл | флакон | 1 |
| 32 | Электрод измерительный | предназначен для измерения значений водородного показателя на ионоселективном анализаторе газов крови и электролитов EasyStat. совместим с анализатором EasyStat производства "Medica Corporation", США, имеющимся у Заказчика. Электрод длиной не менее 64 мм не более 65мм . | штука | 2 |
| 33 | Электрод измерительный | предназначен для измерения значений парциального давления углекислого газа на ионоселективном анализаторе газов крови и электролитов EasyStat. совместим с анализатором EasyStat производства "Medica Corporation", США, имеющимся у Заказчика. Электрод длиной не менее 64 мм не более 65мм . | штука | 2 |
| 34 | Электрод измерительный | предназначен для измерения значений парциального давления кислорода на ионоселективном анализаторе газов крови и электролитов EasyStat. совместим с анализатором EasyStat производства "Medica Corporation", США, имеющимся у Заказчика. Электрод длиной не менее 64 мм не более 65мм | штука | 2 |
| 35 | Электрод измерительный | предназначен для измерения концентрации ионов натрия при работе на ионоселективном анализаторе газов крови и электролитов EasyStat. совместим с анализатором EasyStat производства "Medica Corporation", США, имеющимся у Заказчика. Электрод длиной не менее 64 мм не более 65мм . | штука | 2 |
| 36 | Электрод измерительный | предназначен для измерения концентрации ионов калия при работе на ионоселективном анализаторе газов крови и электролитов EasyStat. совместим с анализатором EasyStat производства "Medica Corporation", США, имеющимся у Заказчика. Электрод длиной не менее 64 мм не более 65мм. | штука | 2 |
| 37 | Электрод измерительный | предназначен для измерения концентрации ионов кальция при работе на ионоселективном анализаторе газов крови и электролитов EasyStat. совместим с анализатором EasyStat производства "Medica Corporation", США, имеющимся у Заказчика. Электрод длиной не менее 64 мм не более 65мм . | штука | 2 |
| 38 | Референсный электрод | Референсный электрод предназначен для исключения фоновых значений при работе на ионоселективном анализаторе газов крови и электролитов EasyStat. совместим с анализатором EasyStat производства "Medica Corporation", США, имеющимся у Заказчика. Электрод длиной не более 120мм. | штука | 2 |
| 39 | Набор реагентов | Набор для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови УФ кинетическим методом без пиридоксальфосфата, IFCC. Объем: Реагент 1 не менее 4 флаконов по не менее 48 мл, Реагент 2 не менее 4флаконов по 14 мл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 20 Е/л, максимальное не менее 600 Е/л. Стабильность реагентов после вскрытия флаконов в течение всего срока годности. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором Miura 300, установленным у Заказчика форма первичных аонов с реагентами позволяет использовать их в приборе без переноса во вторичные флаконы. | набор | 70 |
| 40 | Набор реагентов | Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови УФ кинетическим методом без пиридоксальфосфата, IFCC. Реагент 1 не менее 4 флаконов по не менее 48 мл, Реагент 2 не менее 4 флаконов по не мнее 12 мл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 20 Е/л максимальное не менее 400 Е/л. Стабильность реагентов на борту анализатора не менее 1 месяца. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором Miura 300, установленным у Заказчика форма первичных флаконов с реагентами позволяет использовать их в приборе без переноса во вторичные флаконы. | набор | 70 |
| 41 | Набор реагентов | Набор для определения мочевины в сыворотке, плазме крови и моче УФ- кинетическим уреазным методом. Форма выпуска: жидкий биреагент. Объем реагента: Реагент 1 не менее 2 флаконов по не менее 80 мл, Реагент 2 не менее 2 флаконов по не менее 20 мл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 2 ммоль/л, максимальное не менее 50,0 ммоль/л. С калибратором. Стабильность реагента после вскрытия на протяжении всего срока годности. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором Miura 300, установленным у Заказчика форма первичных флаконов с реагентами позволяет использовать их в приборе без переноса во вторичные флаконы. | набор | 30 |
| 42 | Набор реагентов | Назначение: для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом Зейца. Объем: Реагент 1 не менее 4 флаконов по не менее 48 мл, Реагент 2 не менее 4 флаконов по не менее 14 мл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 15 Е/л, максимальное не менее 1200 Е/л. Стабильность реагентов после вскрытия флаконов в течение всего срока годности. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором Miura 300, установленным у Заказчика форма первичных флаконов с реагентами позволяет использовать их в приборе без переноса во вторичные флаконы. | набор | 70 |
| 43 | Набор реагентов | Назначение: для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом CHOD-PAP. Форма выпуска: жидкий монореагент. Объем реагента: не менее 2 флаконов по не менее 100 мл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 0,5 ммоль/л. максимальное не менее 26 ммоль/л. С калибратором. Стабильность реагента после вскрытия на протяжении всего срока годности. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором Miura 300, установленным у Заказчика форма первичных флаконов с реагентами позволяет использовать их в приборе без переноса во вторичные флаконы. | набор | 30 |
| 44 | Набор реагентов | Назначение: для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим методом Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией. Объем: Реагент 1 не менее 4 флаконов по не менее 48 мл, Реагент 2 не менее 4 флаконов по не менее 12 мл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 25 мкмоль/л, максимальное не менее 3800 мкмоль/л. Стабильность реагентов после вскрытия флаконов в течение всего срока годности. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором Miura 300, установленным у Заказчика форма первичных флаконов с реагентами позволяет использовать их в приборе без переноса во вторичные флаконы. | набор | 30 |
| 45 | Набор реагентов | Назначение: для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче глюкозооксидазным GOD-PAP методом. Объем: не менее 5 флаконов по не менее 50 мл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 0,7 ммоль/л, максимальное не менее 30 ммоль/л. Стабильность реагента после вскрытия в течение всего срока годности. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором Miura 300, установленным у Заказчика форма первичных флаконов с реагентами позволяет использовать их в приборе без переноса во вторичные флаконы | набор | 30 |
| 46 | Набор реагентов | Назначение: для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом с бромкрезоловым зеленым. Объем: не менее 5 флаконов по не менее 50 мл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 10 г/л, максимальное не менее 70 г/л. Стабильность реагента после вскрытия флакона не менее 12 месяцев. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором Miura 300, установленным у Заказчика форма первичных флаконов с реагентами позволяет использовать их в приборе без переноса во вторичные флаконы. | набор | 3 |
| 47 | Набор реагентов | Назначение: для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови колориметрическим биуретовым методом. Объем: не менее 5 флаконов по не менее 50 мл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 10 г/л, максимальное не менее 120 г/л. Стабильность реагентов после вскрытия флаконов не менее 12 мес. . Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором Miura 300, установленным у Заказчика форма первичных флаконов с реагентами позволяет использовать их в приборе без переноса во вторичные флаконы. | набор | 30 |
| 48 | Набор реагентов | Назначение: для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови колориметрическим DPD-методом с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью. Объем: Реагент 1 не менее 4 флаконов по не менее 40 мл, Реагент 2 не менее 4 флаконов по не менее 10 мл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 4,28 мкмоль/л, максимальное не менее 428 мкмоль/л. С калибратором. Стабильность реагентов после вскрытия флаконов не менее 6 мес. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором Miura 300, установленным у Заказчика форма первичных флаконов с реагентами позволяет использовать их в приборе без переноса во вторичные флаконы. | набор | 30 |
| 49 | Набор реагентов | Назначение: для определения конъюгированного прямого билирубина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом с диазотированной сульфаниловой кислотой. Форма выпуска: жидкие реагенты. Объем реагента: Реагент 1 не менее 1 флакона по не менее 100 мл, Реагент 2 не менее 1 флакона по не менее 30 мл, Реагент 3 не менее 1 флакона по не менее 3 мл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 3,42 мкмоль/л, максимальное не менее 171 мкмоль/л. С калибратором. Стабильность реагента после вскрытия на протяжении всего срока годности. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором Miura 300, установленным у Заказчика форма первичных флаконов с реагентами позволяет использовать их в приборе без переноса во вторичные флаконы. | набор | 15 |
| 50 | Набор реагентов | Назначение: для определения железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации с феррозином. Форма выпуска: жидкий биреагент в картриджах для анализаторов MIURA. Объем: Реагент 1 не менее 4 флаконов по не менее 48 мл, Реагент 2 не менее 4 флаконов по не менее 14 мл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 2 мкмоль/л, максимальное не менее 200 мкмоль/л. Стабильность реагентов после вскрытия флаконов в течение всего срока годности . | набор | 1 |
| 51 | Набор реагентов | Назначение: для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом GPO-PAP. Объем: не менее 5 флаконов по не менее 50 мл. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 1,0 ммоль/л, максимальное не менее 11,4 ммоль/л. Стабильность реагентов после вскрытия флаконов в течение всего срока годности. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором Miura 300, установленным у Заказчика форма первичных флаконов с реагентами позволяет использовать их в приборе без переноса во вторичные флаконы. | набор | 2 |
| 52 | Набор реагентов | Назначение: для определения общей активности aльфа-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим методом, субстрат CNP-олигосахарид. Форма выпуска: жидкий монореагент в картриджах для анализаторов MIURA. Объем: не менее 5 флаконов по не менее 50 мл. Верхняя граница линейности не менее 2000 Е/л. Стабильность реагентов после вскрытия флаконов в течение всего срока годности . | набор | 1 |
| 53 | Набор реагентов | Назначение: для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови кинетическим IFCC методом. Форма выпуска: жидкий биреагент в картриджах для анализатора Miura форма первичных флаконов с реагентами позволяет использовать их в приборе без переноса во вторичные флаконы. Объем: Реагент 1 не менее 4 флаконов по не менее 48 мл, Реагент 2 не менее 4 флаконов по не менее 14 мл. Чувствительность - не более 2 Е/л. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 20 Е/л, максимальное не менее 1500 Е/л. | набор | 3 |
| 54 | Набор реагентов | Набор реагентов, предназначенный для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности ЛПНП в клиническом образце методом ферментного спектрофотометрического анализа Количество выполняемых тестов не менее 100 Набор совместим с анализатором Ilab Taurus, имеющемся у Заказчика. Форма выпуска: жидкий биреагент, готовый к использованию. Объем реагента 1 не менее 3 флаконов по не менее 20 мл. Объем реагента 2 не менее 1 флакона по не менее 20 мл. Метод колориметрический ферментативный прямой. Чувствительность не более 0,03 ммоль/л. Верхняя граница линейности не менее 25,9 ммоль/л. В наборе калибратор. | набор | 1 |
| 55 | Набор реагентов | Набор реагентов, предназначенных для количественного измерения холестерина липопротеинов высокой плотности ЛПВП в клиническом образце методом ферментной спектрометрии. Количество выполняемых тестов не менее 100. Набор совместим с анализатором Ilab Taurus, имеющемся у Заказчика. Форма выпуска: жидкий биреагент, готовый к использованию. Объем реагента 1 не менее 3 флаконов по не менее 20 мл. Объем реагента 2 не менее 1 флакона по не менее 20 мл. Метод колориметрический ферментативный прямой. Чувствительность не более 0,03 ммоль/л. Верхняя граница линейности не менее 5,4 ммоль/л. В наборе калибратор | набор | 1 |
| 56 | Набор контрольных сывороток | предназначена для контроля определений содержания не менее 35 биохимических показателей в плазме и сыворотке крови. Имеет значения аттестованных показателей в пределах физиологической нормы. Фасовка: не менее 5 флаконов каждый объемом не менее 5 мл. | набор | 5 |
| 57 | Набор контрольных сывороток | предназначена для контроля определений содержания не менее 35 биохимических показателей в плазме и сыворотке крови. Имеет значения аттестованных показателей в патологическом диапазоне. Фасовка: не менее 5 флаконов каждый объемом не менее 5 мл. | набор | 5 |
| 58 | Мультикалибратор | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для количественного определения одного или множества ферментов клинической химии в клиническом образце Объем реагента не менее одного кубический сантиметра. Состав набора: мультикалибратор на основе человеческой сыворотки для ферментов | набор | 5 |
| 59 | Мультикалибратор | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для использования при качественном и количественном определении множественных аналитов клинической химии, которые совместно образуют полноценный биохимический профиль. Объем реагента не менее 1 мл. Состав набора: мультикалибратор на основе человеческой сыворотки для субстратов и электролитов | набор | 25 |
| 60 | Калибратор | Калибратор для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности. Предназначен для калибровки методик определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности ЛВП-Х в сыворотке и плазме крови и концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности ЛНП-Х в сыворотке крови прямыми ферментативными колориметрическими методами. Состав набора: калибратор лиофилизированный на основе инактивированной сыворотки крови человека – 1 флакон. В растворенном калибраторе аналит стабилен не менее 2 недель. | набор | 2 |
| 61 | Мультикюветная кассета | полимерная, совместимая с биохимическим анализатором Clima МС-15 производства RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A., Испания, имеющимся у Заказчика. Состоит из 15 двухсекционных кювет. Объем реагента в диапазоне: минимальное значение не более 0,5 мл, максимальное значение не менее 1 мл. Объем образца в диапазоне: минимальное значение не более 5 мкл, максимальное значение не менее 8 мкл. Высота не более 40 мм, ширина не более 21 мм, длина не более 138 мм. В упаковке 100 кассет*. | упаковка | 2 |
| 62 | Очищающий раствор | совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. В упаковке 3 реагентов: ферментный очиститель - не менее 1 флакона объемом не менее 450 мл, гипохлоритный очиститель - не менее 1 флакона объемом не менее 450 мл, детергентный очиститель - не менее 1 флакона объемом не менее 450 мл. Состав ферментного очистителя: субтилизин не более 0,1%; поверхностно активные вещества не более 0,2%; стабилизаторы, включая соли и буферы не более 2,5%. Состав гипохлоритного очистителя: гипохлорит натрия - не менее 2% не более 2,5% активного хлора; гидроксид натрия не более 0,05%; поверхностно активные вещества не более 0,05%. Состав детергентного очистителя: додецилсульфата натрия не более 0,1%; поверхностно активные вещества не более 0,25%; стабилизаторы, включая соли и буферы не более 1%. | упаковка | 1 |

*Участник закупки вправе предложить к поставке иное количество товара в упаковке. При этом общее количество поставляемого товара должно быть не менее указанного в техническом задание.

Таблица№2

Место поставки товара: 462433, Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская,1/Васнецова,19, филиал ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» - «Орский наркологический диспансер»

| № п/п | Наименование товаров | Технические характеристики закупаемых товаров | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов | предназначен для определения холестерина липопротеинов низкой плотности. Метод: прямой гомогенный без шага центрифугирования. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 0,10 ммоль/л, максимальное не менее 12,93 ммоль/л. Чувствительность: 0,10 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: после вскрытия реагенты стабильны в течение срока, указанного на этикетке. Фасовка не менее 125 мл. | набор | 2 |
| 2 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови фотометрическим методом. В состав набора входят: Реагент 1 - цитратный буфер водородный показатель не более 4,2 не менее 30 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый не менее 0,26 ммоль/л; Реагент 2 - калибратор не менее 4 г/дл. Диапазон измерения: минимальное значение не более 2 г/л, максимальное значение не менее 60 г/л. В наборе не менее 200 мл реагентов не менее 3 флаконов реагента 1 каждый объемом не менее 68 мл, не менее 1 флакона реагента 2 объемом не менее 3 мл. | набор | 1 |
| 3 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови. Метод фотометрический биуретовый. В состав набора входят Реагент № 1: Гидроксид натрия не менее 80 ммоль/л; Тартрат Калия-Натрия не менее 13 ммоль/л. Реагент № 2: Гидроксид натрия не менее 500 ммоль/л; Тартрат Калия-Натрия не менее 80 ммоль/л; Йодид калия не менее 75 ммоль/л; Сульфат меди не менее 5 ммоль/л. Калибратор не менее 40 г/л не более 60 г/л. Диапазон измерения: минимальное значение не более 0,5 г/л, максимальное значение не менее 150 г/л. В наборе не менее 510 мл реагентов не менее 6 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 68 мл, не менее 6 флаконов реагента №2 каждый объемом не менее 17 мл, не менее 2 флаконов калибратора каждый объемом не менее 3 мл. | набор | 5 |
| 4 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания глюкозы в сыворотке и плазме крови. Метод - энзиматический колориметрический. В состав набора входят Реагент №1: Фосфат Буфер рН 7.5 - не менее 150 ммоль/л; Фенол – не более 10 ммоль/л; Глюкозооксидаза - не менее 12000 Е/л; Пероксидаза – менее 1500 Е/л. Калибратор - глюкоза менее 10 ммоль/л. Линейность-отклонение не более 5% в диапазоне концентраций минимальное значение не более 0,06 ммоль/л максимальное значение не менее 22,2 ммоль/л. Чувствительность - менее 0,06 ммоль/л. Коэффициент вариации - не более 5%. В наборе не менее 610 мл реагентов не менее 9 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 68 мл, не менее 2 флаконов калибратора каждый объемом не менее 3 мл. | набор | 5 |
| 5 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения содержания общего билирубина в сыворотке крови фотометрическим методом по конечной точке. В состав набора входят: Реагент № 1 - фосфатный буфер не менее 40 ммоль/л, хлорид натрия не менее 6,6 г/л, детергент, стабилизаторы; Реагент №2 - 2,4-дихлоранилин не менее 5 ммоль/л, нитрит натрия не более 5 ммоль/л, соляная кислота не менее 30 ммоль/л. Диапазон измерения с отклонением линейности не более 5%: минимальное значение не более 2 мкмоль/л, максимальное значение не менее 500 мкмоль/л. Чувствительность не более 1,5 мкмоль/л. Коэффициент вариации не более 5%. В наборе не менее 500 мл реагентов не менее 6 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 65 мл, не менее 6 флаконов реагента №2 каждый объемом не менее 15 мл | набор | 5 |
| 6 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения содержания прямого билирубина в сыворотке и плазме крови. Метод фотометрический. Комплектация набора: Реагент № 1: Хлорид натрия не менее 6,6 г/л; Натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты не менее 0,08 ммоль/л; Сульфаниловая кислота 80 ммоль/л. Реагент №2: Натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты не менее 0,1 ммоль/л; 2,4-дихлорофенил-диазониевая соль не менее 0,1 ммоль/л; Соляная кислота не менее 150 ммоль/л. Диапазон измерения: минимальное значение не более 1,7 мкмоль/л, максимальное значение не менее 150 мкмоль/л. Фасовка: не менее 165 мл. | набор | 1 |
| 7 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным фотометрическим методом по конечной точке. Комплектация набора: 1. Реагент № 1 буфер не менее 40 ммоль/л Фенол не менее 5 ммоль/л 4-Аминоантипирин не менее 0,3 ммоль/л Холестеринэстераза более 180 Ед/л Холестериноксидаза не менее 40 Ед/л Пероксидаза не менее 3000 Ед/л 2. Калибратор не менее 200 мг/дл не более 240 мг/дл Диапазон измерения с отклонением линейности не более 5%: минимальное значение не более 0,08 ммоль/л, максимальное значение не менее 18 ммоль/л. Коэффициент вариации не более 5%. Чувствительность не более 0,05 ммоль/л. В наборе не менее 610 мл реагентов не менее 9 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 68 мл, не менее 2 флаконов калибратора каждый объемом не менее 3 мл. | набор | 5 |
| 8 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения содержания креатинина в сыворотке крови и моче. Метод кинетический без депротеинизации. Комплектация набора: Реагент № 1: Натрия гидроксид не менее 6 г/л. Реагент №2: Пикриновая кислота не менее 0,91 г/л. Калибратор не менее 17 мкмоль/л. Диапазон измерения: минимальное значение не более 20 мкмоль/л, максимальное значение не менее 1200 мкмоль/л. Фасовка: не менее 165 мл. | набор | 2 |
| 9 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче. Метод кинетический. Комплектация набора: Реагент № 1: Tрис, pH не менее 7,6, не менее 0,12 моль/л; альфа-кетоглутарат не менее 6 ммоль/л; Уреаза не менее 6 кЕд/л; АДФ не менее 600 мкмоль/л; Глутаматдегидрогеназа не менее 1000 Ед/л. Реагент №2: НAДH не менее 1,2 ммоль/л. Калибратор не более 8,5 ммоль/л. Диапазон измерения: минимальное значение не более 2 мг/дл, максимальное значение не менее 300 мг/дл. Фасовка: не менее 170 мл. | набор | 2 |
| 10 | Набор реагентов | предназначен для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови фотометрическим кинетическим методом. Линейность - отклонение не более 5% в диапазоне активностей: минимальное значение не более 9 Е/л, максимальное значение не менее 350 Е/л. Чувствительность не более 4 Е/л. Коэффициент вариации: не более 5%. Форма выпуска: жидкие реагенты. Состав набора: 1. Реагент № 1 L-аланин не менее 450 ммоль/л, Трис-гидрохлорид – буфер не менее 100 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа не менее 1700 Е/л 2. Реагент № 2 Альфа-кетоглутарат не менее 14 ммоль/л, никотинамиддинуклеотид восстановленный не менее 0,18 ммоль/л. В наборе не менее 500 мл реагентов не менее 6 флаконов реагента 1 каждый объемом не менее 65 мл, не менее 6 флаконов реагента 2 каждый объемом не менее 15 мл. | набор | 8 |
| 11 | Набор реагентов | предназначен для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови фотометрическим кинетическим методом. Линейность - отклонение не более 5% в диапазоне активностей: минимальное значение не более 10 Е/л, максимальное значение не менее 700 Е/л. Чувствительность не более 2 Е/л. Коэффициент вариации: не более 5%. Форма выпуска: жидкие реагенты. Состав набора: 1. Реагент № 1 L-аспартат не менее 200 ммоль/л, Трис-буфер не менее 80 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа не менее 900 Е/л, Малатдегидрогеназа не менее 600 Е/л 2. Реагент № 2 Альфа-кетоглутарат не менее 12 ммоль/л, никотинамиддинуклеотид восстановленный не менее 180 мкмоль/л. В наборе не менее 500 мл реагентов не менее 6 флаконов реагента 1 каждый объемом не менее 65 мл, не менее 6 флаконов реагента 2 каждый объемом не менее 15 мл. | набор | 8 |
| 12 | Набор реагентов | предназначен для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови фотометрическим кинетическим методом. В состав набора входят реагенты: Реагент №1 - Tрис-буфер не менее 100 ммоль/л, глицилглицин не менее 100 ммоль/л; Реагент №2 - L-Гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид не менее 3 ммоль/л. Диапазон измерения: минимальное значение не более 2 Ед/л, максимальное значение не менее 1 200 Ед/л. Фасовка: не менее 500 мл не менее 6 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 65 мл, не менее 6 флаконов реагента №2 каждый объемом не менее 15 мл. | набор | 8 |
| 13 | Набор реагентов | предназначен для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови фотометрическим кинетическим методом. Диапазон измерений: минимальное значение не более 3 Е/л, максимальное значение не менее 4000 Е/л. Форма выпуска: жидкие реагенты. Состав набора: 1. Реагент № 1 Диэтаноламин не более 1,2 моль/л, Хлорид магния не менее 0,5 ммоль/л 2. Реагент № 2 п-нитрофенилфосфат не менее 50 ммоль/л. В наборе не менее 500 мл реагентов не менее 6 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 65 мл, не менее 6 флаконов реагента №2 каждый объемом не менее 17 мл. | набор | 2 |
| 14 | Набор реагентов | предназначен для определения общей активности альфа-амилазы фотометрическим кинетическим методом в сыворотке крови и моче. Метод кинетический. В состав набора входят: Реагент № 1 - хлорид натрия не менее 60 ммоль/л; хлорид магния не менее 11 ммоль/л; aльфа-глюкозидаза не менее 2 кЕ/л. Реагент №2 - 4,6-этилиден-G7-п-нитрофенил-G1-a-D-мальтогептазид не менее 8,2 ммоль/л. Диапазон измерения: минимальное значение не более 3 Е/л, максимальное значение не менее 2000 Е/л. В наборе не менее 500 мл реагентов не менее 6 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 65 мл, не менее 6 флаконов реагента №2 каждый объемом не менее 17 мл. | набор | 2 |
| 15 | Контрольная сыворотка | предназначена для контроля определений содержания не менее 65 биохимических показателей в плазме и сыворотке крови. Имеет значения следующих аттестованных показателей в пределах физиологической нормы: Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Белок общий, Холестерин общий, Холестерин свободный, Холестерин липопротеидов высокой плотности, Холестерин липопротеидов низкой плотности, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Триглицериды, Хлориды, Цинк, Литий, Фосфор, Магний, Медь, Калий, Натрий, Кальций, Бикарбонат, Лактат, Фосфат неорганический, Салицилат, ненасыщенная железосвязывающая способность, Железо, альфа-амилаза, панкреатическая амилаза, Аланинаминотрансфераза, Аспартатаминотрансфераза, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа, Лактатдегидрогеназа, Кислая фосфатаза общая, Кислая фосфатаза простатическая, Кислая фосфатаза непростатическая, Щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, Глутаматдегидрогеназа, Креатинкиназа, Липаза, Холинэстераза, Ацетаминофен, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, бета-гидроксибутират, Гентамицин, Дигоксин, Желчные кислоты, Иммуноглобулины А, Иммуноглобулины G, Иммуноглобулины М, Карбамазепин, Кортизол, свободный глицерин, Теофиллин, Тобрамицин, Трансферрин, Трийодотиронин, Тироксин общий, фенилаланин, Фенитоин, Фосфолипиды. Стабильность при хранении в темноте общего и прямого билирубина в растворенной контрольной сыворотке сохраняется не менее 14 дней, всех остальных показателей - не менее 28 дней. Фасовка: не менее 5 мл. | набор | 1 |
| 16 | Контрольная сыворотка | предназначена для контроля определений содержания биохимических показателей в плазме и сыворотке крови. Имеет значения следующих аттестованных показателей в пределах патологических значений: Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Белок общий, Холестерин общий, Холестерин свободный, Холестерин липопротеидов высокой плотности, Холестерин липопротеидов низкой плотности, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Триглицериды, Хлориды, Цинк, Литий, Фосфор, Магний, Медь, Калий, Натрий, Кальций, Бикарбонат, Лактат, Фосфат неорганический, Салицилат, ненасыщенная железосвязывающая способность, Железо, альфа-амилаза, панкреатическая амилаза, Аланинаминотрансфераза, Аспартатаминотрансфераза, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа, Лактатдегидрогеназа, Кислая фосфатаза общая, Кислая фосфатаза простатическая, Кислая фосфатаза непростатическая, Щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, Глутаматдегидрогеназа, Креатинкиназа, Липаза, Холинэстераза, Ацетаминофен, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, бета-гидроксибутират, Гентамицин, Дигоксин, Желчные кислоты, Иммуноглобулины А, Иммуноглобулины G, Иммуноглобулины М, Карбамазепин, Кортизол, свободный глицерин, Теофиллин, Тобрамицин, Трансферрин, Трийодотиронин, Тироксин общий, фенилаланин, Фенитоин, Фосфолипиды. Стабильность при хранении в темноте общего и прямого билирубина в растворенной контрольной сыворотке сохраняется не менее 14 дней, всех остальных показателей - не менее 28 дней. Фасовка: не менее 5 мл. | набор | 1 |
| 17 | Изотонический дилуент | совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. Состав: соли для изотонической стабильности не менее 1,4%, буферные вещества не более 0,3%, противомикробные препараты не более 0,1%, консерванты. Водородный показатель не менее 6,7 не более 6,9; осмотическое давление – не менее 294 мОсм/кг не более 312мОсм/кг; проводимость не менее 16,98 мс не более 17,93 мс. Упаковка содержит не менее 20 литров реагента. На упаковке метка, содержащая информацию о типе реагента и сроке годности, считываемый при помощи встроенного в анализатор сканера. | упаковка | 10 |
| 18 | Гемолизирующий реагент | совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. Имеется состав: соли не более 1,5%; четвертичные соли аммония не более 1%. Водородный показатель – не менее 7,8 не более 8,3; осмотическое давление – не менее 295 мОсм/кг не более 330мОсм/кг; проводимость - не менее 17,75 мс не более 18,25 мс. Упаковка содержит не менее 5 литров реагента. На упаковке метка, содержащая информацию о типе реагента и сроке годности, считываемый при помощи встроенного в анализатор сканера. | упаковка | 10 |
| 19 | Очищающий раствор | совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. В упаковке 3 реагентов: ферментный очиститель - не менее 1 флакона объемом не менее 450 мл, гипохлоритный очиститель - не менее 1 флакона объемом не менее 450 мл, детергентный очиститель - не менее 1 флакона объемом не менее 450 мл. Состав ферментного очистителя: субтилизин не более 0,1%; поверхностно активные вещества не более 0,2%; стабилизаторы, включая соли и буферы не более 2,5%. Состав гипохлоритного очистителя: гипохлорит натрия - не менее 2% не более 2,5% активного хлора; гидроксид натрия не более 0,05%; поверхностно активные вещества не более 0,05%. Состав детергентного очистителя: додецилсульфата натрия не более 0,1%; поверхностно активные вещества не более 0,25%; стабилизаторы, включая соли и буферы не более 1%. | упаковка | 1 |
| 20 | Краситель-фиксатор | предназначен для определения форменных элементов крови по типу и количеству. Время развития устойчивой окраски мазка не более 10 минут. Концентрат красителя в метаноле расфасован во флаконы объемом не менее 1л не более 2л . | упаковка | 1 |
| 21 | Краситель | предназначен для определения форменных элементов крови по типу и количеству при окраске препаратов периферической крови, костного мозга. Время развития устойчивой окраски мазка не более 10 минут. В комплект входят: 0,76% раствор красителя в смеси равных количеств метанола и глицерина - во флаконе объемом не менее 1л не более 2л; буферный раствор со значением pH не менее 6,8 не более 7,2 – во флаконе объемом не менее 10 мл. Комплекта достаточно для проведения не менее 6000 определений. | штука | 2 |
| 22 | Пробирка | Полипропиленовая с полистироловой пипеткой, цилиндрическая, с пробкой, с линией наполнения соответствующей 1 мл объема. Содержит 0,2 мл 3,8%-раствора цитрата натрия. Общий объем пробирки не менее 5 мл, диаметр не более 12 мм; высота не более 90 мм. Пипетка с градуировкой (высота шкалы не менее 170 мм, расстояние от нулевой отметки до нижней части пипетки не менее 190 мм), с крышкой из фибры, предотвращающей подъем крови выше нулевой отметки шкалы. В нижней части пипетки резиновый поршень диаметром 12 мм высотой не менее 12 мм, служащий для создания в пробирке давления, необходимого для заполнения пипетки кровью. Внешний диаметр пипетки 4,5 мм, длина не менее 220 мм. В упаковке не менее 200 пробирок и не менее 200 пипеток. | упаковка | 2 |
| 23 | Контрольный материал | аттестован на проведение аппаратного исследования форменных элементов крови на не менее 16 параметров, совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. Контрольные параметры не менее 3 уровней: в пределах физиологической нормы, патологический "низкий", патологический "высокий". После вскрытия флакона срок хранения не менее 15 дней. В не менее 2 флакона каждого уровня контроля, объем каждого флакона - не менее 4,5 мл. На каждом флаконе указан номер серии, установленный производителем. К каждому флакону прилагается штрих-код для соответствующей серии контрольного материала | комплект. | 1 |
| 24 | Тест полоски | Состоят из пластичной полоски с индикаторной бумагой и калибровочным полем. 11 измеряемых параметров: нитриты, pH, глюкоза, протеин, скрытая кровь, кетоны, билирубин, уробилиноген, удельный вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота Диапазон чувствительности: pH в диапазоне минимальное значение не более 4,5-максимальное значение не менее 9,0 Лейкоциты - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 500 клеток/мкл, первый порог чувствительности не более 15 клеток/мкл Кетоны -в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 8 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 0,5 ммоль/л Нитриты -в диапазоне минимальное значение не более 18-максимальное значение не менее 50 мкмоль/л нитрит-ион Уробилиноген - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 131 мкмоль/л, первый порог чувствительности не более 33 мкмоль/л Билирубин - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 100 мкмоль/л, первый порог чувствительности не более 8,6 мкмоль/л Протеин -в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 3 г/л, первый порог чувствительности не более 0,15 г/л Глюкоза - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 55 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 2,8 ммоль/л Кровь - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 200 клеток/мкл, первый порог чувствительности не более 10 клеток/мкл Аскорбиновая кислота - в диапазоне минимальное значение не более 0,0-максимальное значение не менее 5,6 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 0,6 ммоль/л Удельный вес - в диапазоне минимальное значение не более 1,000-максимальное значение не менее 1,030 с шагом не более 0,005 Калибровочное поле на каждой полоске Используется в полуавтоматическом мочевом анализаторе UriLit имеющемся у Заказчика В упаковке 100 тест-полосок*. | упаковка | 60 |
| 25 | Наконечники | для микродозаторов, нестерильные, без фильтров, без РНКаз, ДНКаз и эндотоксинов. Материал первичный полипропилен. С дозируемым объемом в диапазоне: минимальное значение не более 100 мкл, максимальное значение не менее 1000 мкл Длина наконечника: не более 71 мм. Диаметр верхний внутренний не более 7 мм. Количество в упаковке 500 штук*. Наконечниками имеют цветовую кодировку для определения соответствия с дозатором Ленпипет. | упаковка | 10 |
| 26 | Пробирка | Полимерная, микроцентрифужная, градуированная, с защелкивающейся крышкой, с возможностью автоклавирования при максимальной температуре не ниже +121 град.С. Имеет номинальную вместимость не менее 1,9 мл, цена деления градуировки составляет не более 0,5 мл. Высота пробирки не более 42 мм. Наружный диаметр не более 11 мм. | штука | 2 000 |
| 27 | Наконечники | Полимерный, универсальный, предназначен для использования в виде насадок одноканальных микродозаторов, с дозируемым объемом в диапазоне: минимальное значение не более 2 мкл, максимальное значение не менее 200 мкл. Длина наконечника не более 55 мм. Диаметр верхний внутренний не более 7,2 мм. Повторное автоклавирования наконечников. В упаковке 1000 штук*. | упаковка | 5 |

*Участник закупки вправе предложить к поставке иное количество товара в упаковке. При этом общее количество поставляемого товара должно быть не менее указанного в техническом задание.

Таблица№3

Место поставки товара: 462351, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Черемных, 13, филиал ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» - «Новотроицкий наркологический диспансер»

| № п/п | Наименование товаров | Технические характеристики закупаемых товаров | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ферментативный очищающий раствор | совместим с гематологическим анализатором MicroCC-20Plus, имеющимся у Заказчика. Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Содержание протеолитического фермента не более 1%; формиата натрия не более 0,8 %; хлорида натрия не более 0.6%, солей ЭДТА не более 0,2%; пропиленгликоля не более 3,5%; сульфактанта не более 0,2%. Не требует перекалибровки и перенастройки анализатора. Обьем флакона не менее 1 л. | флакон | 8 |
| 2 | Лизирующий реагент | совместим с гематологическим анализатором MicroCC-20Plus, имеющимся у Заказчика. Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Содержит четвертичное аммониевое основание и гемоглобин-трансформирующий агент не более 0,8%. Не требует перекалибровки и перенастройки анализатора. При поставке необходимо приложить письмо производителя гематологического анализатора, подтверждающее использования данных реагентов на этом оборудовании без потери точности получаемых результатов и качества работы прибора. На упаковке штрих-код. Обьем флакона не менее 1 л. | флакон | 6 |
| 3 | Изотонический разбавитель | совместим с гематологическим анализатором MicroCC-20Plus, имеющимся у Заказчика. Буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности. Содержание сульфата калия не менее 0,4%не более 0,6%; хлорида натрия не более 0,25%; лимонной кислоты не более 0,02%; солей ЭДТА менее 0,01%; стабилизаторов не менее 0,008% не более 0,01%. Не требует перекалибровки и перенастройки анализатора. На упаковке штрих-код. Объем не менее 20 л. | флакон | 4 |
| 4 | Очищающий реагент | Совместим с гематологическим анализатором ERMA PCE-210, имеющимся у Заказчика. предназначен для автоматической очистки гидравлической системы, апертур, счетных камер от белковых и других загрязнений. Состав: натрия гипохлорит не более 5 %, натрия гидроксид не более 0,9 %, неионный детергент не более 0,1 %, деионизированная вода не менее 94 %. во флаконе объемом не менее 0,5л. Стабильность реагента после вскрытия флакона не менее 60 дней. | упаковка | 12 |
| 5 | Набор реагентов | предназначен для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови фотометрическим кинетическим методом. В состав набора входят реагенты: Реагент №1 - Tрис не менее 100 ммоль/л, глицилглицин не менее 100 ммоль/л; Реагент №2 - L-Гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид не менее 8 ммоль/л не более 10 ммоль/л. Диапазон измерения: минимальное значение не более 6 Ед/л, максимальное значение не менее 200 Ед/л. В наборе не менее 50 мл реагентов не менее 1 флакона реагента №1 объемом не менее 40 мл, не менее 1 флакона реагента №2 объемом не менее 10 мл. | набор | 8 |
| 6 | Контрольная сыворотка | Представляет собой лиофилизированный калибратор для биохимических анализаторов. К аттестованным показателям относятся: Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Белок общий, Холестерин, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Триглицериды, Хлориды, Фосфор, Магний, Кальций, Железо, альфа-амилаза, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа, Аланинаминотранс-фераза, Аспартатаминотрансфераза, Лактатдегидрогеназа, Щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, Креатинкиназа, Липаза, Панкреатическая амилаза, бета-гидроксибутират, Глутаматдегидрогеназа, Лактат, Свободный холестерин, Фосфолипиды, Холинэстераза. Стабильность при хранении в темноте общего и прямого билирубина в растворенной контрольной сыворотке сохраняется не менее 14 дней, всех остальных показателей - не менее 28 дней. Фасовка: не менее 3 мл. | набор | 1 |
| 7 | Набор реагентов | предназначен для определения глюкозы в сыворотке и плазме крови фотометрическим методом по фиксированному времени. Линейность сохраняется при максимальной концентрации глюкозы не менее 28 ммоль/л. Коэффициент вариации - не более 5%. В состав входят: 1. жидкий реагент, состоящий из фосфатного буфера, глюкозооксидазы, пероксидазы, 4-аминоантипирина, фенола; 2. калибратор с концентрацией не более 11 ммоль/л. Фасовка: не менее 1000 мл реагентов не менее 4 флаконов реагента 1 каждый объемом не менее 250 мл, не менее 4 мл калибратора | набор | 3 |
| 8 | Набор реагентов | предназначен для определения общего белка в сыворотке и плазме крови фотометрическим методом по конечной точке. Линейность сохраняется при максимальной концентрации общего белка не менее 100 г/л. Коэффициент вариации - не более 3%. Состав набора: жидкий монореагент, состоящий из гидроксида калия, сульфата меди, цитрата натрия; калибровочный раствор альбумина с концентрацией не более 75 г/л. Фасовка: не менее 500 мл реагентов не менее 2 флаконов реагента, каждый объемом не менее 250 мл, не менее 2 мл калибратора. | набор | 3 |
| 9 | Набор реагентов | предназначен для определения альбумина в сыворотке и плазме крови фотометрическим методом. Линейность сохраняется при максимальной концентрации альбумина не менее 80 г/л. Коэффициент вариации - не более 3%. Состав набора: жидкий монореагент - раствор бромкрезолового зеленого в сукцинатном буфере; калибровочный раствор альбумина с концентрацией не более 50 г/л. Фасовка: не менее 200 мл не менее 2 флаконов реагента, каждый объемом не менее 100 мл; не менее 2 мл калибратора. | набор | 3 |
| 10 | Набор реагентов | предназначен для ферментативного определения мочевины в сыворотке крови и моче. Линейность сохраняется при максимальной концентрации мочевины не менее 30 ммоль/л. Коэффициент вариации - не более 5%. Состав набора: Реагент 1 – буфер трис-гидрохлорид. Реагент 2 – уреаза, глутаматдегидрогеназа, никотинамиддинуклеотид восстановленный. Калибратор – раствор мочевины не более 8,5 ммоль/л, готовый к использованию Фасовка: не менее 200 мл Реагент 1 - не менее 2 флаконов, каждый объемом не менее 100 мл, Реагент 2 - не менее 2 флаконов сухого реагента, калибратор - не менее 1 флакона объемом не менее 3 мл. | набор | 3 |
| 11 | Набор реагентов | предназначен для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови фотометрическим кинетическим методом. Линейность сохраняется при максимальной активности щелочной фосфатазы не менее 1200 Ед/л. Коэффициент вариации - не более 5%. Состав набора: реагент 1 - буферный раствор диэтаноламина не менее 1 ммоль/мл, хлорид магния не менее 0,5 ммоль/л; реагент 2 - п-нитрофенилфосфат не менее 4,5 ммоль/л. Все реагенты жидкие, готовые к использованию. Фасовка: не менее 200 мл реагентов. | набор | 8 |
| 12 | Набор реагентов | предназначен для определения общей активности альфа-амилазы в сыворотке крови и моче фотометрическим кинетическим методом. Линейность сохраняется при максимальной активности альфа-амилазы не менее 1200 Е/л. Коэффициент вариации - не более 5%. Состав набора: буфер - 2-N-морфолиноэтансульфоновая кислота не менее 50 ммоль/л хлорид кальция не менее 4,5 ммоль/л тиоцианат калия не менее 200 ммоль/л 2-хлор-4-нитрофенол-олигосахарид не менее 2,2 ммоль/л детергент, консервант Фасовка: не менее 100 мл не менее 5 флаконов, каждый объемом не менее 20 мл. | набор | 8 |
| 13 | Набор реагентов | предназначен для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче фотометрическим методом по конечной точке. Линейность сохраняется при максимальной концентрации креатинина не менее 5 ммоль/л. Коэффициент вариации - не более 5%. Все реагенты жидкие, готовые к использованию. Фасовка: не менее 50 мл не менее 2 флаконов реагента 1, каждый объемом не менее 20 мл; не менее 2 флаконов реагента 2 каждый объемом не менее 5 мл; калибратор - не менее 1 флакона объемом не менее 1 мл. | набор | 3 |
| 14 | Набор реагентов | предназначен для определения концентрации общего холестерина в сыворотке крови фотометрическим методом по конечной точке. Линейность сохраняется при максимальной концентрации бщего холестерина не менее 20 ммоль/л. Коэффициент вариации - не более 7%. Состав набора: 1. Реагент 1 - буферный раствор, содержащий холестеролэстеразу, холестеролоксидазу, пероксидазу, 4-аминоантипирин, фенол, стабилизаторы 2. Калибратор - раствор холестерина концентрацией не более 5 ммоль/л Фасовка: не менее 500 мл реагентов не менее 2 флаконов Реагента 1, каждый объемом не менее 250 мл, не менее 2 флаконов калибратора, каждый объемом не менее 3 мл. | набор | 3 |
| 15 | Набор реагентов | предназначен для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови фотометрическим кинетическим методом. Линейность сохраняется при максимальной активности аспартатаминотрансферазы не менее 400 Ед/л. Коэффициент вариации - не более 5%. Состав набора: реагент 1 - буферный раствор трис-гидрохлорид не менее 100 ммоль/л, аспартат не менее 180 ммоль/л, лактатдегидрогеназа не менее 1000 Ед/л, малатдегидрогеназа не менее 400 Ед/л; реагент 2 - альфа-кетоглутарат не менее 10 ммоль/л, никотинамиддинуклеотид восстановленный не менее 0,18 ммоль/л. Все реагенты жидкие, готовые к использованию. Фасовка: не менее 500 мл не менее 2 флаконов Реагента 1, каждый объемом не менее 200 мл; не менее 2 флаконов Реагента 2, каждый объемом не менее 50 мл. | набор | 4 |
| 16 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови фотометрическим методом. Состав набора: 1. Реагент №1: 2,4-дихлоранилин – не менее 0,7 ммоль/л; соляная кислота – не менее 20 ммоль/л; полидоканол – не менее 14 г/л 2. Реагент №2: нитрит натрия – не менее 75 ммоль/л 3. Реагент №3: сульфаниловая кислота – не менее 35 ммоль/л; соляная кислота – не менее 15 ммоль/л 4. Калибратор - лиофилизат билирубина Диапазон измерения: минимальное значение не более 4 мкмоль/л, максимальное значение не менее 500 мкмоль/л Фасовка: не менее 1 флакона реагента №1 объемом не менее 100 мл, не менее 1 флакона реагента №2 объемом не менее 3 мл, не менее 1 флакона реагента №3 объемом не менее 100 мл, не менее 1 флакона калибратора а объемом не менее 1 мл. | набор | 6 |
| 17 | Набор реагентов | предназначен для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови фотометрическим кинетическим методом. Линейность сохраняется при максимальной активности аланинаминотрансферазы не менее 400 Ед/л. Коэффициент вариации - не более 5%. Состав набора: реагент 1 - буферный раствор трис-гидрохлорид не менее 100 ммоль/л, аланин не менее 400 ммоль/л, лактатдегидрогеназа не менее 1500 Ед/л; реагент 2 - альфа-кетоглутарат не менее 10 ммоль/л, никотинамиддинуклеотид восстановленный не менее 0,18 ммоль/л. Все реагенты жидкие, готовые к использованию. Фасовка: не менее 500 мл не менее 2 флаконов Реагента 1, каждый объемом не менее 200 мл; не менее 2 флаконов Реагента 2, каждый объемом не менее 50 мл. | набор | 4 |
| 18 | Набор контрольных сывороток | предназначена для контроля определений содержания не менее 35 биохимических показателей в плазме и сыворотке крови. Имеет значения аттестованных показателей в пределах физиологической нормы. Фасовка: не менее 5 флаконов каждый объемом не менее 5 мл. | набор | 1 |
| 19 | Набор контрольных сывороток | предназначена для контроля определений содержания не менее 35 биохимических показателей в плазме и сыворотке крови. Имеет значения аттестованных показателей в патологическом диапазоне. Фасовка: не менее 5 флаконов каждый объемом не менее 5 мл. | набор | 1 |
| 20 | Набор контрольных растворов | предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче по их реакции с сульфосалициловой кислотой. Набор содержит не менее 80 мл реагентов: калибраторов: не менее 1 флакона с концентрациями белка не менее 0,1 г/л; не менее 1 флакона с концентрациями белка не менее 0,2 г/л; не менее 1 флакона с концентрациями белка не менее 0,4 г/л не менее 1 флакона с концентрациями белка не менее 0,8 г/л; не менее 4 флаконов контрольного раствора в двух концентрациях не менее 2 флаконов каждой концентрации. | набор | 1 |
| 21 | Контрольная сыворотка | предназначена для контроля определений содержания биохимических показателей в плазме и сыворотке крови. Имеет значения следующих аттестованных показателей в пределах физиологической нормы: Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Белок общий, Холестерин общий, Холестерин свободный, Холестерин липопротеидов высокой плотности, Холестерин липопротеидов низкой плотности, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Триглицериды, Хлориды, Цинк, Литий, Фосфор, Магний, Медь, Калий, Натрий, Кальций, Бикарбонат, Лактат, Фосфат неорганический, Салицилат, ненасыщенная железосвязывающая способность, Железо, альфа-амилаза, панкреатическая амилаза, Аланинаминотрансфераза, Аспартатаминотрансфераза, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа, Лактатдегидрогеназа, Кислая фосфатаза общая, Кислая фосфатаза простатическая, Кислая фосфатаза непростатическая, Щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, Глутаматдегидрогеназа, Креатинкиназа, Липаза, Холинэстераза, Ацетаминофен, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, бета-гидроксибутират, Гентамицин, Дигоксин, Желчные кислоты, Иммуноглобулины А, Иммуноглобулины G, Иммуноглобулины М, Карбамазепин, Кортизол, свободный глицерин, Теофиллин, Тобрамицин, Трансферрин, Трийодотиронин, Тироксин общий, фенилаланин, Фенитоин, Фосфолипиды. Стабильность при хранении в темноте общего и прямого билирубина в растворенной контрольной сыворотке сохраняется не менее 14 дней, всех остальных показателей - не менее 28 дней. Фасовка: не менее 5 мл. | набор | 1 |
| 22 | Контрольная сыворотка | предназначена для контроля определений содержания биохимических показателей в плазме и сыворотке крови. Имеет значения следующих аттестованных показателей в пределах патологических значений: Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Белок общий, Холестерин общий, Холестерин свободный, Холестерин липопротеидов высокой плотности, Холестерин липопротеидов низкой плотности, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Триглицериды, Хлориды, Цинк, Литий, Фосфор, Магний, Медь, Калий, Натрий, Кальций, Бикарбонат, Лактат, Фосфат неорганический, Салицилат, ненасыщенная железосвязывающая способность, Железо, альфа-амилаза, панкреатическая амилаза, Аланинаминотрансфераза, Аспартатаминотрансфераза, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа, Лактатдегидрогеназа, Кислая фосфатаза общая, Кислая фосфатаза простатическая, Кислая фосфатаза непростатическая, Щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, Глутаматдегидрогеназа, Креатинкиназа, Липаза, Холинэстераза, Ацетаминофен, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, бета-гидроксибутират, Гентамицин, Дигоксин, Желчные кислоты, Иммуноглобулины А, Иммуноглобулины G, Иммуноглобулины М, Карбамазепин, Кортизол, свободный глицерин, Теофиллин, Тобрамицин, Трансферрин, Трийодотиронин, Тироксин общий, фенилаланин, Фенитоин, Фосфолипиды. Стабильность при хранении в темноте общего и прямого билирубина в растворенной контрольной сыворотке сохраняется не менее 14 дней, всех остальных показателей - не менее 28 дней. Фасовка: не менее 5 мл. | набор | 1 |
| 23 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения калия в сыворотке и плазме крови фотометрическим методом без депротеинизации. Линейность: отклонение не более 7% в диапазоне концентраций: минимальное значение не более 2 ммоль/л максимальное значение не менее 10 ммоль/л. Диапазон измерений: минимальное значение не более 1 ммоль/л максимальное значение не менее 10 ммоль/л. Коэффициент вариации: не более 10%. Форма выпуска - жидкие реагенты. Состав набора: Реагент № 1 - натрия гидроксид не менее 0,5 моль/л, тетрафенилборат не менее 250 ммоль/л, детергенты, стабилизаторы; калибратор - раствор, содержащий калий в концентрации не более 6 ммоль/л. В наборе не менее 100 мл реагентов не менее 2 флаконов реагента №1, каждый объемом не менее 50 мл, не менее 1 флакона калибратора объемом не менее 1 мл. | набор | 6 |
| 24 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения натрия в сыворотке крови фотометрическим методом. Линейность: отклонение не более 7% в диапазоне концентраций: минимальное значение не более 110 ммоль/л, максимальное значение не менее 160 ммоль/л. Диапазон измерений: минимальное значение не более 100 ммоль/л, максимальное значение не менее 160 ммоль/л. Коэффициент вариации: не более 10%. В состав набора входят: Реагент №1 - трис не менее 290 ммоль/л, криптанд не менее 8 ммоль/л; Реагент №2 - орто-нитрофенил-бета-галактозид не менее 1,5 ммоль/л; Реагент №3 - бета-галактозидаза не менее 700 Е/л концентрация в рабочем растворе; калибратор - хлорид натрия не более 170 ммоль/л; Реагент №5 - гуанидин гидрохлорид не менее 2 моль/л. В наборе не менее 221 мл реагентов не менее 1 флакона реагента №1 объемом не менее 20 мл, не менее 1 флакона реагента №2 объемом не менее 1 мл, не менее 2 флаконов лиофилизированного реагента №3, не менее 1 флакона реагента №5 объемом не менее 200 мл, не менее 1 флакона калибратора объемом не менее 1 мл. | набор | 6 |
| 25 | Набор контрольной крови | предназначен для определения параметров: Лейкоциты, Абсолютное содержание лимфоцитов, Относительное содержание лимфоцитов, Абсолютное содержание промежуточных клеток крови, Относительное содержание промежуточных клеток крови, Абсолютное содержание гранулоцитов, Относительное содержание гранулоцитов, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Средний объем эритроцита, Среднее содержание гемоглобина в эритроците, Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, Ширина распределения эритроцитов по объёму, Содержание тромбоцитов, Средний объём тромбоцита. В наборе не менее трех флаконов не менее трех уровней 1 низкий, 1 высокий, 1 норма. Объем каждого флакона не менее 2 мл не более 2,5 мл. Стабильность крови в открытом флаконе не менее 30 дней. В паспорте-вкладыше данные для анализатора MicroCC-20Plus, имеющегося у Заказчика. | набор | 1 |
| 26 | Антибактериальный безфосфорный детергент | предназначен для промывки пробоотборника, инкубационного блока и реакционных кювет автоматического биохимического анализатора DIRUI CS-T240 производства Dirui Industrial Co.,Ltd., Китай, имеющегося у Заказчика. В состав входят: гипохлорит натрия не менее 0,9% не более 1,1%, поверхностно активные вещества не менее 0,3%, антибиотик не менее 0,015%, деионизированная вода не менее 98,5%. во флаконе объемом не менее 0,5 л. | флакон | 8 |
| 27 | Щелочной детергент | предназначен для промывки пробоотборника, инкубационного блока и реакционных кювет автоматического биохимического анализатора DIRUI CS-T240 производства Dirui Industrial Co.,Ltd., Китай, имеющегося у Заказчика. В состав входят: гипохлорит натрия не менее 3,5% не более 5%, поверхностно активные вещества не менее 0,1%, деионизированная вода не менее 95%. во флаконе объемом не менее 2 л. | флакон | 4 |
| 28 | Набор реагентов | предназначен для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови. Метод фотометрический. В состав набора входят: Реагент № 1 - лимонная кислота не менее 30 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый не менее 0,26 ммоль/л; Калибратор - не менее 4 г/дл не более 5 г/дл. Линейность в диапазоне: минимальное значение не более 0,2 г/дл максимальное значение не менее 6 г/дл. В наборе не менее 580 мл реагентов не менее 9 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 64 мл и не менее 2 флаконов калибратора каждый объемом не менее 3 мл. Реагенты расфасованы в системные флаконы, совместимые с автоматическим биохимическим анализатором DIRUI CS-T240 производства Dirui Industrial Co.,Ltd., Китай, имеющимся у Заказчика. На каждом флаконе штрих-код. Набора достаточно для проведения не менее 1700 определений на анализаторе DIRUI CS-T240 | набор | 4 |
| 29 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания глюкозы в сыворотке и плазме крови. Метод - фотометрический. В состав набора входят Реагент №1: дигидрофосфат калия - не менее 150 ммоль/л; фенол – не менее 5 ммоль/л не более 10 ммоль/л; глюкозооксидаза - менее 25 000 Е/л; пероксидаза – не менее 1000 Е/л. Калибратор - глюкоза менее 10 ммоль/л. Линейность в диапазоне концентраций: минимальное значение не более 0,06 ммоль/л максимальное значение не менее 20 ммоль/л. Чувствительность - менее 0,06 ммоль/л. Коэффициент вариации - не более 7%. Фасовка: не менее 580 мл реагентов не менее 9 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 64 мл, не менее 2 флаконов калибратора каждый объемом не менее 3 мл. Все реагенты расфасованы в системные флаконы, совместимые с автоматическим биохимическим анализатором DIRUI CS-T240 производства Dirui Industrial Co.,Ltd., Китай, имеющимся у Заказчика. На каждом флаконе штрих-код, содержащий информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Набора достаточно для проведения не менее 1700 определений на анализаторе DIRUI CS-T240. | набор | 5 |
| 30 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче фотометрическим кинетическим методом. В состав набора входят: 1. Реагент № 1 Tрис не менее 0,12 моль/л альфа-кетоглутарат не менее 6 ммоль/л Уреаза не менее 6 кЕд/л Аденозиндифосфат не менее 600 мкмоль/л Глутаматдегидрогеназа не менее 1000 Ед/л 2. Реагент №2 Никотинамиддинуклеотид восстановленный не менее 1 ммоль/л 3. Калибратор не более 8,33 ммоль/л Диапазон измерения: минимальное значение не более 2 мг/дл, максимальное значение не менее 280 мг/дл. Коэффициент вариации не более 5%. Фасовка: не менее 504 мл реагентов не менее 6 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 64 мл, не менее 6 флаконов реагента №2 каждый объемом не менее 20 мл, не менее 2 флаконов калибратора каждый объемом не менее 3 мл. Все реагенты расфасованы в системные флаконы, совместимые с автоматическим биохимическим анализатором DIRUI CS-T240 производства Dirui Industrial Co.,Ltd., Китай, имеющимся у Заказчика. На каждом флаконе штрих-код, содержащий информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Набора достаточно для проведения не менее 1340 определений на анализаторе DIRUI CS-T240. | набор | 5 |
| 31 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания креатинина в сыворотке крови и моче фотометрическим кинетическим методом без депротеинизации. В состав набора входят: Реагент 1 - натрия гидроксид не менее 6,2 г/л; Реагент 2 - пикриновая кислота не менее 5 г/л; Калибратор- не менее 177 мкмоль/л. Диапазон измерения: минимальное значение не более 20 мкмоль/л максимальное значение не менее 1300 мкмоль/л. Коэффициент вариации не более 5%. В наборе не менее 504 мл реагентов не менее 6 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 64 мл, не менее 6 флаконов реагента №2 каждый объемом не менее 20 мл, не менее 1 флакона калибратора объемом не менее 3 мл. Все реагенты расфасованы в системные флаконы, совместимые с автоматическим биохимическим анализатором DIRUI CS-T240 производства Dirui Industrial Co.,Ltd., Китай, имеющимся у Заказчика. На каждом флаконе штрих-код, содержащий информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Набора достаточно для проведения не менее 1600 определений на анализаторе DIRUI CS-T240. | набор | 5 |
| 32 | Набор реагентов | предназначен для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови фотометрическим кинетическим методом. Линейность - отклонение не более 5% в диапазоне активностей: минимальное значение не более 4 Е/л, максимальное значение не менее 500 Е/л. Коэффициент вариации: не более 6%. Форма выпуска: жидкие реагенты. Состав набора: 1. Реагент № 1 L-аланин не менее 700 ммоль/л, Трис не менее 100 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа не менее 1300 Е/л 2. Реагент № 2 Альфа-кетоглутарат не менее 60 ммоль/л, никотинамиддинуклеотид восстановленный не менее 0,18 ммоль/л. В наборе не менее 504 мл реагентов не менее 6 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 64 мл, не менее 6 флаконов реагента №2 каждый объемом не менее 20 мл. Все реагенты расфасованы в системные флаконы, совместимые с автоматическим биохимическим анализатором DIRUI CS-T240 производства Dirui Industrial Co.,Ltd., Китай, имеющимся у Заказчика. На каждом флаконе штрих-код, содержащий информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Набора достаточно для проведения не менее 1600 определений на анализаторе DIRUI CS-T240. | набор | 5 |
| 33 | Набор реагентов | предназначен для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови фотометрическим кинетическим методом. Линейность - отклонение не более 5% в диапазоне активностей: минимальное значение не более 2 Е/л максимальное значение не менее 500 Е/л. Коэффициент вариации: не более 5%. Форма выпуска: жидкие реагенты. Состав набора: 1. Реагент № 1 L-аспартат более 300 ммоль/л, Трис не менее 80 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа не менее 1000 Е/л, Малатдегидрогеназа не менее 600 Е/л 2. Реагент № 2 Альфа-кетоглутарат не менее 12 ммоль/л, никотинамиддинуклеотид восстановленный не менее 1 ммоль/л. В наборе не менее 504 мл реагентов не менее 6 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 64 мл, не менее 6 флаконов реагента №2 каждый объемом не менее 20 мл. Все реагенты расфасованы в системные флаконы, совместимые с автоматическим биохимическим анализатором DIRUI CS-T240 производства Dirui Industrial Co.,Ltd., Китай, имеющимся у Заказчика. На каждом флаконе штрих-код, содержащий информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Набора достаточно для проведения не менее 1600 определений на анализаторе DIRUI CS-T240. | набор | 5 |
| 34 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным фотометрическим методом по конечной точке. Комплектация набора: 1. Реагент № 1 3-морфолинопропансульфоновая кислота не менее 40 ммоль/л Фенол не менее 5 ммоль/л 4-Аминоантипирин не менее 0,3 ммоль/л Холестеринэстераза более 180 Ед/л Холестериноксидаза не менее 40 Ед/л Пероксидаза не менее 3000 Ед/л 2. Калибратор не менее 200 мг/дл не более 240 мг/дл Линейный диапазон измерения: минимальное значение не более 0,08 ммоль/л, максимальное значение не менее 18 ммоль/л. Коэффициент вариации не более 5%. Фасовка: не менее 512 мл реагентов не менее 8 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 64 мл, не менее 2 флаконов калибратора каждый объемом не менее 3 мл. Все реагенты расфасованы в системные флаконы, совместимые с автоматическим биохимическим анализатором DIRUI CS-T240 производства Dirui Industrial Co.,Ltd., Китай, имеющимся у Заказчика. На каждом флаконе штрих-код, содержащий информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Набора достаточно для проведения не менее 1600 определений на анализаторе DIRUI CS-T240. | набор | 5 |
| 35 | Набор реагентов | предназначен для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови фотометрическим кинетическим методом. В состав набора входят реагенты: Реагент №1 - Tрис-буфер не менее 100 ммоль/л, глицилглицин не менее 100 ммоль/л; Реагент №2 - L-Гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид не менее 20 ммоль/л не более 25 ммоль/л. Диапазон измерения: минимальное значение не более 2 Ед/л, максимальное значение не менее 1 200 Ед/л. В наборе не менее 500 мл реагентов не менее 6 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 65 мл, не менее 6 флаконов реагента №2 каждый объемом не менее 15 мл. Реагенты расфасованы в системные флаконы, совместимые с автоматическим биохимическим анализатором DIRUI CS-T240 производства Dirui Industrial Co.,Ltd., Китай, имеющимся у Заказчика. На каждом флаконе штрих-код. Набора достаточно для проведения не менее 1600 определений на анализаторе DIRUI CS-T240. | набор | 6 |
| 36 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения содержания общего билирубина в сыворотке крови фотометрическим методом по конечной точке. В состав набора входят: Реагент № 1 - дигидрофосфат калия не менее 40 ммоль/л, хлорид натрия не менее 6,6 г/л; Реагент №2 - диазониевая соль 2,4-дихлорфенила не менее 5 ммоль/л, соляная кислота не менее 120 ммоль/л, нитрит натрия не менее 5 ммоль/л. Линейность в диапазоне: минимальное значение не более 2 мкмоль/л, максимальное значение не менее 500 мкмоль/л. Коэффициент вариации не более 5%. Фасовка: не менее 504 мл не менее 6 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 64 мл, не менее 6 флаконов реагента №2 каждый объемом не менее 20 мл. Все реагенты расфасованы в системные флаконы, совместимые с автоматическим биохимическим анализатором DIRUI CS-T240 производства Dirui Industrial Co.,Ltd., Китай, имеющимся у Заказчика. На каждом флаконе штрих-код, содержащий информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Набора достаточно для проведения не менее 1600 определений на анализаторе DIRUI CS-T240. | набор | 2 |
| 37 | Набор реагентов | предназначен для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови. Метод фотометрический, биуретовый, по конечной точке. Состав набора: 1. Реагент № 1 - гидроксид натрия не менее 80 ммоль/л, тартрат калия-натрия не менее 15 ммоль/л; 2. Реагент № 2 - гидроксид натрия не менее 500 ммоль/л, тартрат калия-натрия не менее 80 ммоль/л, йодид калия не менее 75 ммоль/л, сульфат меди не менее 33 ммоль/л; 3. Калибратор не менее 4 г/дл не более 6 г/дл. Диапазон измерения: минимальное значение не более 55 мг/дл, максимальное значение не менее 15 г/дл. Коэффициент вариации не более 5%. Фасовка: не менее 504 мл реагентов не менее 6 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 64 мл, не менее 6 флаконов реагента №2 каждый объемом не менее 20 мл, не менее 2 флаконов калибратора каждый объемом не менее 3 мл. Все реагенты расфасованы в системные флаконы, совместимые с автоматическим биохимическим анализатором DIRUI CS-T240 производства Dirui Industrial Co.,Ltd., Китай, имеющимся у Заказчика. На каждом флаконе штрих-код, содержащий информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Набора достаточно для проведения не менее 1600 определений на анализаторе DIRUI CS-T240. | набор | 4 |
| 38 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения гемоглобина гемоглобинцианидным методом в крови. Имеется состав: не менее четырех флаконов с сухим трансформирующим реагентом и не менее одной ампулы светозащищённого стекла, содержащей не менее 5,0 мл калибровочного раствора гемоглбинцианида с аттестованным значением концентрации, выверенной по эталонному стандартному раствору гемоглобинцианида. Набор предназначен для проведения не менее 600 определений. | набор | 2 |
| 39 | Тест-полоски | совместимы с анализатором мочи Урискан Оптима. предназначены для определения в моче: белок в диапазоне минимальное значение не более 10 мг/дл максимальное значение не менее 250 мг/дл, глюкоза в диапазоне минимальное значение не более 0,15 г/100 мл, максимальное значение не менее 2000 мг/100 мл, эритроциты в диапазоне минимальное значение не более 10 единиц/мкл, максимальное значение не менее 250 единиц/мкл, рН в диапазоне минимальное значение не более 5, максимальное значение не менее 9, кетоны в диапазоне минимальное значение не более 0,5 ммоль/л, максимальное значение не менее 100 мг/100 мл, билирубин в диапазоне минимальное значение не более 1 мг/100 мл, максимальное значение не менее 3 мг/100 мл, уробилиноген в диапазоне минимальное значение не более 10 мг/100 мл, максимальное значение не менее 12 мг/100 мл, нитриты в диапазоне минимальное значение не более 0,1 мг/100 мл, максимальное значение не менее 5 мг/100 мл, удельная плотность в диапазоне минимальное значение не более 1,000 г/мл, максимальное значение не менее 1,030 г/мл, лейкоциты в диапазоне минимальное значение не более 10 единиц/мкл, максимальное значение не менее 500 Ед/мкл, аскорбиновая кислота в диапазоне минимальное значение не более 10 мг/100 мл, максимальное значение не менее 50 мг/100 мл. | упаковка | 20 |
| 40 | Наконечник | полимерные, автоклавируемые, предназначены для использования в качестве насадок электронных и механических микродозаторов. предназначены для дозирования объемов в диапазоне: минимальное значение не более 0,1 мкл максимальное значение не менее 10 мкл. Длина не менее 30 мм не более35 мм. В упаковке 1000 наконечников*. | упаковка | 1 |
| 41 | Наконечники | полимерные, автоклавируемые, предназначены для использования в качестве насадок электронных и механических микродозаторов. предназначены для дозирования объемов в диапазоне: минимальное значение не более 500 мкл максимальное значение не менее 5000 мкл. Длина не менее 140 мм не более150 мм. В упаковке 250 наконечников*. | упаковка | 4 |
| 42 | Наконечники | полимерные, автоклавируемые, предназначены для использования в качестве насадок электронных и механических микродозаторов. предназначены для дозирования объемов в диапазоне: минимальное значение не более 10 мкл максимальное значение не менее 250 мкл. Длина не менее 50 мм не более55 мм. В упаковке 96 наконечников*. | упаковка | 10 |
| 43 | Пробирка | Полипропиленовая с полистироловой пипеткой, цилиндрическая, с пробкой, с линией наполнения соответствующей 1 мл объема. Содержит 0,2 мл 3,8%-раствора цитрата натрия. Общий объем пробирки не менее 5 мл, диаметр не более 12 мм; высота не более 90 мм. Пипетка с градуировкой высота шкалы не менее 170 мм, расстояние от нулевой отметки до нижней части пипетки не менее 190 мм, с крышкой из фибры, предотвращающей подъем крови выше нулевой отметки шкалы. В нижней части пипетки резиновый поршень диаметром 12 мм высотой не менее 12 мм, служащий для создания в пробирке давления, необходимого для заполнения пипетки кровью. Внешний диаметр пипетки 4,5 мм, длина не менее 220 мм. В упаковке не менее 200 пробирок и не менее 200 пипеток. | упаковка | 7 |
| 44 | Штатив | Предназначен для определения скорости оседания эритроцитов крови при отстаивании стабилизированной крови в градуированных пробирках. Длина штатива не менее 185 мм не более 210 мм, ширина не менее 50 мм не более 55 мм, высота не менее 50 мм не более 55 мм. | штука | 2 |

*Участник закупки вправе предложить к поставке иное количество товара в упаковке. При этом общее количество поставляемого товара должно быть не менее указанного в техническом задание.

Таблица№4

Место поставки товара: 461040 Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая 43, филиал ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» - «Бузулукский наркологический диспансер»

| № п/п | Наименование товаров | Технические характеристики закупаемых товаров | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест полоски | Состоят из пластичной полоски с индикаторной бумагой и калибровочным полем. 11 измеряемых параметров: нитриты, pH, глюкоза, протеин, скрытая кровь, кетоны, билирубин, уробилиноген, удельный вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота Диапазон чувствительности: pH в диапазоне минимальное значение не более 4,5-максимальное значение не менее 9,0 Лейкоциты - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 500 клеток/мкл, первый порог чувствительности не более 15 клеток/мкл Кетоны -в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 8 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 0,5 ммоль/л Нитриты -в диапазоне минимальное значение не более 18-максимальное значение не менее 50 мкмоль/л нитрит-ион Уробилиноген - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 131 мкмоль/л, первый порог чувствительности не более 33 мкмоль/л Билирубин - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 100 мкмоль/л, первый порог чувствительности не более 8,6 мкмоль/л Протеин -в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 3 г/л, первый порог чувствительности не более 0,15 г/л Глюкоза - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 55 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 2,8 ммоль/л Кровь - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 200 клеток/мкл, первый порог чувствительности не более 10 клеток/мкл Аскорбиновая кислота - в диапазоне минимальное значение не более 0,0-максимальное значение не менее 5,6 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 0,6 ммоль/л Удельный вес - в диапазоне минимальное значение не более 1,000-максимальное значение не менее 1,030 с шагом не более 0,005 Калибровочное поле на каждой полоске Используется в полуавтоматическом мочевом анализаторе UriLit имеющемся у Заказчика В упаковке 100 тест-полосок*. | упаковка | 10 |
| 2 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения натрия в сыворотке и плазме крови фотометрическим методом. Линейность - отклонение не более 5% в диапазоне концентраций: минимальное значение не более 110 ммоль/л, максимальное значение не менее 180 ммоль/л. Чувствительность не более 80 ммоль/л. Коэффициент вариации: не более 5%. В состав набора входит: Реагент №1 - трис не менее 400 ммоль/л, бета-галактозидаза не менее 0,8 Е/мл; Реагент №2 - трис не менее 10 ммоль/л, орто-нитрофенил-бета-галактозид не менее 5 ммоль/л; калибратор или стандарт №1- натрия не более 120 ммоль/л; калибратор или стандарт №2- натрия не менее 150 ммоль/л. В наборе не менее 100 мл реагентов (не менее 3 флаконов реагента №1, каждый объемом не менее 25 мл, не менее 1 флакона реагента №2, объемом не менее 25 мл), не менее 2 флаконов калибраторов или стандартов каждый объемом не менее 3 мл. | упаковка | 2 |
| 3 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения калия в сыворотке и плазме крови фотометрическим методом. Линейность - отклонение не более 5% в диапазоне концентраций: минимальное значение не более 2 ммоль/л максимальное значение не менее 10 ммоль/л. Чувствительность не более 0,8 ммоль/л. В состав набора входит: Реагент № 1 - трис не менее 0,25 моль/л, аденозиндифосфат не менее 3 ммоль/л, глутаматдегидрогеназа не менее 10 Е/л, пируваткиназа не менее 1 Е/л, никотинамиддинуклеотид восстановленный не менее 0,25 ммоль/л; Реагент № 2 - лактатдегидрогеназа не менее 60 Е/л; калибратор или стандарт № 1 - раствор, содержащий калий в концентрации не более 3 ммоль/л; калибратор или стандарт № 2 - раствор, содержащий калий в концентрации не менее 6 ммоль/л. В наборе не менее 100 мл реагентов (не менее 3 флаконов реагента №1, каждый объемом не менее 25 мл, не менее 1 флакона реагента №2, объемом не менее 25 мл), не менее 2 флаконов калибраторов или стандартов каждый объемом не менее 3 мл. | упаковка | 2 |
| 4 | Сывороточный мультикалибратор | Мультикалибратор используется в биохимических системах Mindray BS для калибровки при количественном определении рутинных параметров сыворотки. Только для диагностики in vitro. Определяемые параметры: альбумин (ALB), щелочная фосфатаза (ALP), аланинаминотрансфераза (ALT), α-амилаза(α-AMY), аспартатаминотрансфераза (AST), прямой билирубин (Bil-D), общий билирубин (Bil-T), кальций (Ca), общий холестерин (TC), креатинкиназа(CK), креатинин(CREA), глюкоза(Glu), гамма-глютамилтрансфераза(γ-GT), α-гидроксибутиратдегидрогеназа(α-HBDH), лактатдегидрогеназа(LDH), магний(Mg), фосфор(P), общий белок(TP), триглицериды(TG), Наличие целевых значений для биохимических анализаторов 240Pro Состояние: лиофилизированный. Фасовка: 10 флаконов по 3 мл. | набор | 3 |
| 5 | Набор контрольных материалов | Клинико-химический мультиконтроль используется для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS. Определяемые параметры: Альбумин (ALB), Щелочная фосфатаза (ALP), Аланинаминотрансфераза (ALT), Альфа-амилаза (α-AMY), Аспартатаминотрансфераза (AST), Прямой билирубин (Bil-D), Общий билирубин (Bil-T), Кальций (Ca), Общий холестерин (TC), Креатинкиназа (CK), Креатинин (CREA), Глюкоза (Glu), Гамма-глутамилтрансфераза (γ-GT), α-гидроксибутиратдегидрогеназа (α-HBDH), Лактатдегидрогеназа (LDH), Магний (Mg), Фосфор (P), Общий белок (TP), Триглицериды (TG), Мочевина (UREA), Мочевая кислота (UA), Железо (Fe), Холинэстераза (CHE), Липаза (LIP), Натрий (Na+), Калий (K+), Хлориды (Cl-), Иммуноглобулин A (IgA), Иммуноглобулин G (IgG), Иммуноглобулин M (IgM), Комплемент C3 (C3), Комплемент C4 (C4), С-реактивный белок (CRP), Холестерин ЛПВП (HDL-C), Холестерин ЛПНП (LDL-C), Аполипопротеин A1 (ApoA1), Аполипопротеин B (ApoB), Преальбумин (PA), Креатинкиназа-MB (CK-MB), Антистрептолизин O (ASO), Трансферрин (TRF), Ферритин (FER), Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC). Наличие целевых значений для биохимических анализаторов 240Pro Количество уровней: 1. Состояние: лиофилизированный. Фасовка: 10 флаконов по 5 мл. | набор | 3 |
| 6 | Набор контрольных материалов | Клинико-химический мультиконтроль используется для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS. Определяемые параметры: Альбумин (ALB), Щелочная фосфатаза (ALP), Аланинаминотрансфераза (ALT), Альфа-амилаза (α-AMY), Аспартатаминотрансфераза (AST), Прямой билирубин (Bil-D), Общий билирубин (Bil-T), Кальций (Ca), Общий холестерин (TC), Креатинкиназа (CK), Креатинин (CREA), Глюкоза (Glu), Гамма-глутамилтрансфераза (γ-GT), α-гидроксибутиратдегидрогеназа (α-HBDH), Лактатдегидрогеназа (LDH), Магний (Mg), Фосфор (P), Общий белок (TP), Триглицериды (TG), Мочевина (UREA), Мочевая кислота (UA), Железо (Fe), Холинэстераза (CHE), Липаза (LIP), Натрий (Na+), Калий (K+), Хлориды (Cl-), Иммуноглобулин A (IgA), Иммуноглобулин G (IgG), Иммуноглобулин M (IgM), Комплемент C3 (C3), Комплемент C4 (C4), С-реактивный белок (CRP), Холестерин ЛПВП (HDL-C), Холестерин ЛПНП (LDL-C), Аполипопротеин A1 (ApoA1), Аполипопротеин B (ApoB), Преальбумин (PA), Креатинкиназа-MB (CK-MB), Антистрептолизин O (ASO), Трансферрин (TRF), Ферритин (FER), Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC). Наличие целевых значений для биохимических анализаторов 240Pro Уровень: 2. Состояние: лиофилизированный. Фасовка: 10 флаконов по 5 мл. | набор | 3 |
| 7 | Набор реагентов | Набор реагентов для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме, моче кинетическим методом на фотометических системах. Набор реагентов для автоматического анализатора Mindray BS-240Pro, имеющегося у заказчика Реагенты готовы к использованию. Определение на длине волны, не более: 405 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: минимальное значение не более 5 Ед/л максимальное значение не менее 1500 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 250 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 35 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Количество тестов в наборе: 242 Фасовка: Реагент 1 1 флакон по 38 мл, Реагент 2 1 флакон по 10 мл. | набор | 10 |
| 8 | Набор реагентов | Набор реагентов для количественного определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке, плазме фотометическим кинетическим методом. Набор реагентов для автоматического анализатора Mindray BS-240Pro, имеющегося у заказчика. Реагенты готовы к использованию. Определение на длине волны, не более: 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: минимальное значение не более 4 Ед/л максимальное значение не менее 1000 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Количество тестов в наборе: 942. Фасовка: Реагент 1 1 флакон по 35 мл, Реагент 2 2 флакона по 18 мл. | набор | 10 |
| 9 | Набор реагентов | Набор для количественного определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке, плазме методом фотометрии. Набор реагентов для автоматического анализатора Mindray BS-240Pro, имеющегося у заказчика. Реагенты готовы к использованию. Метод определения: УФ метод количественного определения гамма-глутамиламинотрансферазы (GGT) по Szasz. Определение на длине волны, не более: 405 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: минимальное значение не более 4 Ед/л максимальное значение не менее 650 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 30 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Количество тестов в наборе: 942. Фасовка: Реагент 1 4 флакона по 35 мл, Реагент 2 2 флакона по 18 мл. | набор | 11 |
| 10 | Набор реагентов | Набор для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме и моче методом фотометрии. Набор реагентов для автоматического анализатора Mindray BS-240Pro, имеющегося у заказчика. Реагенты готовы к использованию. Метод определения: реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой, УФ-метод. Определение на длине волны, не более: 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: минимальное значение не более 1 ммоль/л максимальное значение не менее 40 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 21 день. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Количество тестов в наборе: 600. Фасовка: Реагент 1 4 флакона по 35 мл, Реагент 2 2 флакона по 18 мл. | набор | 5 |
| 11 | Набор реагентов | Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке, плазме на автоматическом биохимическом анализаторе. Набор реагентов для автоматического анализатора Mindray BS-240Pro, имеющегося у заказчика. Реагенты готовы к использованию. Метод определения: кинетический фотометрический метод. Определение на длине волны, не более: 340 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: минимальное значение не более 4 Ед/л максимальное значение не менее 800 Ед/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Количество тестов в наборе 942. Фасовка: Реагент 1 1 флакон по 35 мл, Реагент 2 2 флакона по 18 мл | набор | 10 |
| 12 | Набор реагентов | Набор для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке, плазме и моче методом фотометрии. Набор реагентов для автоматического анализатора Mindray BS-240Pro, имеющегося у заказчика. Реагенты готовы к использованию. Метод определения: реакция с холестериноксидазой- пероксидазой (CHOD-POD). Определение на длине волны, не более: 510 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: минимальное значение не более 3,85 мг/дл максимальное значение не менее 769,23 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Количество тестов в наборе: 728. Фасовка: 4 флакона по 40 мл. | набор | 4 |
| 13 | Набор реагентов | Набор для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме, моче методом фотометрии. Набор реагентов для автоматического анализатора Mindray BS-240Pro, имеющегося у заказчика. Реагенты готовы к использованию. Метод определения: реакция с саркозиноксидазой. Определение на длине волны, не более: 546 нм. Аналитический диапазон: минимальное значение не более 0,11 мг/дл максимальное значение не менее 79,3 мг/дл. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 20 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 250 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 100 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Количество тестов в наборе: 366. Фасовка: Реагент 1 2 флакона по 27 мл, Реагент 2 1 флакон по 18 мл. | набор | 6 |
| 14 | Набор реагентов | Набор для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме методом фотометрии. Набор реагентов для автоматического анализатора Mindray BS-240Pro, имеющегося у заказчика. Реагенты готовы к использованию. Метод определения: реакция с глюкооксидазой-пероксидазой (GOD-POD). Определение на длине волны, не более: 510 нм. Аналитический диапазон: минимальное значение не более 0,3 ммоль/л максимальное значение не менее 28 ммоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 30 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Количество тестов в наборе: 822. Фасовка: Реагент 1 4 флакона по 40 мл, Реагент 2 2 флакона по 20 мл. | набор | 4 |
| 15 | Набор реагентов | Набор для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке, плазме методом фотометрии. Реагенты готовы к использованию. Набор реагентов для автоматического анализатора Mindray BS-240Pro, имеющегося у заказчика. Метод определения: реакция с бромкрезоловым зеленым (BCG). Определение на длине волны, не более: 578 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: минимальное значение не более 3 г/л максимальное значение не менее 60 г/л. Интреференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Количество тестов в наборе: 728. Фасовка: 4 флакона по 40 мл. | набор | 3 |
| 16 | Набор реагентов | Набор для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме методом фотометрии. Набор реагентов для автоматического анализатора Mindray BS-240Pro, имеющегося у заказчика. Реагенты готовы к использованию. Метод определения: биуретовый метод. Определение на длине волны, не более: 546 нм. Используемые антикоагулянты: гепарин, ЭДТА. Аналитический диапазон: минимальное значение не более 2 г/л максимальное значение не менее 120 г/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, иктеричность, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 2000 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 250 мг/дл. Интерференция, декстрана, не менее: 1000 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 28 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Количество тестов в наборе: 1428 Фасовка: 4 флакона по 40 мл. | набор | 2 |
| 17 | Набор реагентов | Набор для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке, плазме, моче методом фотометрии. Набор реагентов для автоматического анализатора Mindray BS-240Pro, имеющегося у заказчика. Реагенты готовы к использованию. Метод определения: реакция с диазотированной сульфаминовой кислотой (DSA). Определение на длине волны, не более: 546 нм. Используемые антикоагулянты: ЭДТА. Аналитический диапазон: минимальное значение не более 1,7 мкмоль/л максимальное значение не менее 600 мкмоль/л. Интерференция, аскорбиновая кислота, не менее: 10 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 1000 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 40 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Количество тестов в наборе: 336. Фасовка: Реагент 1 4 флакона по 20 мл, Реагент 2 1 флакон по 20 мл | набор | 4 |
| 18 | Набор реагентов | Набор для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке, плазме, моче методом фотометрии. Набор реагентов для автоматического анализатора Mindray BS-240Pro, имеющегося у заказчика. Реагенты готовы к использованию. Метод определения: реакция с диазотированной сульфаминовой кислотой (DSA). Определение на длине волны, не более: 546 нм. Используемые антикоагулянты: ЭДТА. Аналитический диапазон: минимальное значение не более 1 мкмоль/л максимальное значение не менее 260 мкмоль/л. Интреференция, аскорбиновая кислота, не менее: 30 мг/дл. Интерференция, инкретичность, не менее: 40 мг/дл. Интерференция, липимичность, не менее: 500 мг/дл. Интерференция, гемолиз, не менее: 500 мг/дл. Стабильность реагента после вскрытия, не менее: 40 дней. Частота калибровки, не реже чем: при смене лота. Количество тестов в наборе: 411. Фасовка: Реагент 1 4 флакона по 20 мл, Реагент 2 1 флакон по 20 мл. | набор | 4 |
| 19 | Изотонический дилуент | совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. Состав: соли для изотонической стабильности не менее 1,4%, буферные вещества не более 0,3%, противомикробные препараты не более 0,1%, консерванты. Водородный показатель не менее 6,7 не более 6,9; осмотическое давление – не менее 294 мОсм/кг не более 312мОсм/кг; проводимость не менее 16,98 мс не более 17,93 мс. Упаковка содержит не менее 20 литров реагента. На упаковке метка, содержащая информацию о типе реагента и сроке годности, считываемый при помощи встроенного в анализатор сканера. | упаковка | 4 |
| 20 | Гемолизирующий реагент | совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. Имеется состав: соли не более 1,5%; четвертичные соли аммония не более 1%. Водородный показатель – не менее 7,8 не более 8,3; осмотическое давление – не менее 295 мОсм/кг не более 330мОсм/кг; проводимость - не менее 17,75 мс не более 18,25 мс. Упаковка содержит не менее 5 литров реагента. На упаковке метка, содержащая информацию о типе реагента и сроке годности, считываемый при помощи встроенного в анализатор сканера. | упаковка | 4 |
| 21 | Контрольный материал | аттестован на проведение аппаратного исследования форменных элементов крови на не менее 16 параметров, совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. Контрольные параметры не менее 3 уровней: в пределах физиологической нормы, патологический "низкий", патологический "высокий". После вскрытия флакона срок хранения не менее 15 дней. В комплекте не менее 2 флакона каждого уровня контроля, объем каждого флакона - не менее 4,5 мл. На каждом флаконе указан номер серии, установленный производителем. К каждому флакону прилагается штрих-код для соответствующей серии контрольного материала. | комплект. | 4 |
| 22 | Очищающий раствор | совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. В упаковке 3 реагентов: ферментный очиститель - не менее 1 флакона объемом не менее 450 мл, гипохлоритный очиститель - не менее 1 флакона объемом не менее 450 мл, детергентный очиститель - не менее 1 флакона объемом не менее 450 мл. Состав ферментного очистителя: субтилизин не более 0,1%; поверхностно активные вещества не более 0,2%; стабилизаторы, включая соли и буферы не более 2,5%. Состав гипохлоритного очистителя: гипохлорит натрия - не менее 2% не более 2,5% активного хлора; гидроксид натрия не более 0,05%; поверхностно активные вещества не более 0,05%. Состав детергентного очистителя: додецилсульфата натрия не более 0,1%; поверхностно активные вещества не более 0,25%; стабилизаторы, включая соли и буферы не более 1%. | упаковка | 1 |
| 23 | Пробирка | полимерная, коническая, круглодонная, не градуированная, без крышки. Имеет номинальную вместимость 10 мл. Высота пробирки не более 102 мм. Наружный диаметр не более 17 мм. Выдерживает относительное центробежное ускорение не менее 3000 g. | штука | 2 000 |
| 24 | Наконечники | Наконечники объемом дозирования минимальное значение не более 2 мкл максимальное не менее 300 мкл. Длина наконечника не менее 51 мм. В упаковке 1000 штук*. | упаковка | 1 |
| 25 | Наконечники | для микродозаторов, нестерильные, без фильтров, без РНКаз, ДНКаз и эндотоксинов. Материал первичный полипропилен. С дозируемым объемом в диапазоне: минимальное значение не более 100 мкл, максимальное значение не менее 1000 мкл Длина наконечника: не более 71 мм. Диаметр верхний внутренний не более 7 мм. Количество в упаковке 500 штук*. Наконечниками имеют цветовую кодировку для определения соответствия с дозатором Ленпипет. | упаковка | 2 |
| 26 | Пробирка | Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся легкопрокалываемой крышкой. Объем 1,5 мл. Диаметр 10 мм. Высота не менее 40 мм. Цена деления 0,5 мл. Материал полипропилен. В упаковке 500штук*. | штука | 1 000 |
| 27 | Реагент | предназначен для приготовления стабилизатора крови. В наборе не менее 6 флаконов каждый объемом не менее 10 мл, содержащих не менее 38% водный раствор цитрата натрия. | набор | 2 |
| 28 | Бумага | Предназначена для записи методом сублимационной термопечати показаний медицинских диагностических приборов. Мелованная, покрытой термохимическим составом, без диаграммной сетки. Плотность бумажной основы – не менее 44 г/м2. В рулоне длиной не менее 40 м. Ширина рулона 57 мм, внутренний диаметр втулки 12 мм. | штука | 4 |

*Участник закупки вправе предложить к поставке иное количество товара в упаковке. При этом общее количество поставляемого товара должно быть не менее указанного в техническом задание.

Таблица№5

Место поставки товара: 461637 Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Некрасова,89 «а», филиал ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» - «Бугурусланский наркологический диспансер»

| № п/п | Наименование товаров | Технические характеристики закупаемых товаров | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов | предназначен для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом. Отклонение линейности не более 5% в диапазоне активностей: минимальное значение не более 20 Е/л, максимальное значение не менее 500 Е/л. Форма выпуска - жидкие реагенты. Реагенты не содержат пиридоксальфосфат. Состав набора: 1. Реагент № 1 L-аланин не менее 500 ммоль/л Трис не менее 100 ммоль/л Лактатдегидрогеназа не менее 1000 Е/л 2. Реагент № 2 Альфа-кетоглутарат не менее 50 ммоль/л Никотинамидадениндинуклеотид восстановленный - не менее 0,18 ммоль/л. В наборе не менее 500 мл реагентов не менее 5 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 80 мл, не менее 1 флакона реагента №2 объемом не менее 100 мл. На упаковке совместимая с анализатором Clima MC-15 Rfid-метка, содержащая информацию о типе реагента и сроке годности, считываемая при помощи встроенного в анализатор сканера. | набор | 3 |
| 2 | Набор реагентов | предназначен для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови кинетическим методом. Отклонение линейности не более 5% в диапазоне активностей: минимальное значение не более 10 Е/л максимальное значение не менее 500 Е/л. Коэффициент вариации не более 5%. Форма выпуска - жидкие реагенты. Реагенты не содержат пиридоксальфосфат. Состав набора: 1. Реагент № 1 L-аспартат не менее 250 ммоль/л Трис не менее 70 ммоль/л Лактатдегидрогеназа не менее 920 Е/л Малатдегидрогеназа не менее 820 Е/л 2. Реагент № 2 Альфа-кетоглутарат не менее 50 ммоль/л Никотинамидадениндинуклеотид восстановленный - не менее 0,5 ммоль/л. В наборе не менее 500 мл реагентов не менее 5 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 80 мл, не менее 1 флакона реагента №2 объемом не менее 100 мл. На упаковке совместимая с анализатором Clima MC-15 Rfid-метка, содержащая информацию о типе реагента и сроке годности, считываемая при помощи встроенного в анализатор сканера. | набор | 3 |
| 3 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом. Отклонение линейности не более 3% в диапазоне концентраций: минимальное значение не более 10 г/л максимальное значение не менее 70 г/л. Чувствительность не более 5 г/л. Коэффициент вариации не более 3%. Форма выпуска - жидкие реагенты. Состав набора: Реагент - 3-гидрокси-3-карбоксипентандиовая кислота не менее 28 ммоль/л, 3,3,5,5-тетрабром-м-крезолсульфонфталеин не менее 0,2 ммоль/л; 2. Калибратор - сывороточный альбумин не более 60 г/л. В наборе не менее 100 мл реагента, не менее 1 флакона калибратора объемом не менее 1 мл. На упаковке совместимая с анализатором Clima MC-15 Rfid-метка, содержащая информацию о типе реагента и сроке годности, считываемая при помощи встроенного в анализатор сканера. | набор | 3 |
| 4 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови. Метод: колориметрический фотометрический тест с 2,4-дихлоранилином ДХА. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 2мкмоль/л максимальное значение не менее 170 мкмоль/л. Чувствительность: 1,5 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке. Фасовка: не менее 125 мл. Количество определений: не менее 250 на анализаторе Clima MC-15 с RFID. В наборе радиочастотная метка RFID, которая позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора. | набор | 2 |
| 5 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения содержания общего билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови. Метод: колориметрический фотометрический тест с 2,4-дихлоранилином ДХА. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 4 мкмоль/л, максимальное не менее 510 мкмоль/л. Чувствительность: 3,0 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке. В наборе АЛФ, для устранения липемичности сыворотки. Фасовка: не менее 125 мл. Количество определений: не менее 250 на анализаторе Clima MC-15 с RFID. В наборе радиочастотная метка RFID, которая позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора. | набор | 3 |
| 6 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания глюкозы глюкозооксидазным методом в сыворотке, плазме крови и моче. Метод: ферментативный фотометрический глюкозооксидазный тест, реакция Триндера, конечная точка, без депротеинизации. Линейность в диапазоне: минимальное значение не более 1 ммоль/л, максимальное не менее 30 ммоль/л. Чувствительность: 0,5 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: после вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке . Фасовка: не менее 100 мл. Количество определений: не менее 200 на анализаторе Clima MC-15 с RFID. В наборе радиочастотная метка RFID, которая позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора | набор | 2 |
| 7 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче. Метод: Реакция Яффе без депротеинизации, колориметрический, кинетика по двум точкам. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 35,4 ммоль/л, максимальное не менее 1350 мкмоль/л. Чувствительность 25 мкмоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке. Стабильность рабочего реагента 5 суток. Фасовка: не менее 100 мл. Количество определений: не менее 200 на анализаторе Clima MC-15 с RFID. В наборе радиочастотная метка RFID, которая позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора. | набор | 1 |
| 8 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови. Метод: Биуретовый, фотометрический тест без сывороточного бланка. Монореагент. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 10 г/л, максимальное не менее 150 г/л. Чувствительность: 5 г/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент не требуется дополнительное разведение и стандарт. Стабильность: После вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке. Фасовка: не менее 100 мл. Количество определений: не менее 200 на анализаторе Clima MC-15 с RFID. В наборе радиочастотная метка RFID, которая позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора. | набор | 1 |
| 9 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови. Метод: ферментативный фотометрический тест СНOD-PAP, метод Триндера, конечная точка. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 1 ммоль/л, максимальное не менее 27 ммоль/л. Чувствительность: 0,5 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию Реагент и стандарт. Стабильность: после вскрытия Реагент стабилен в течение срока, указанного на этикетке. В наборе АЛФ, для устранения липемичности сыворотки. Фасовка: не менее 100 мл. Количество определений: не менее 200 на анализаторе Clima MC-15 с RFID. В наборе радиочастотная метка RFID, которая позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора. | набор | 1 |
| 10 | Набор реагентов | предназначен для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови. Метод: Кинетический колориметрический фотометрический тест в соответствии с методикой Зейца Персиджина Szasz/Persijn. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 8,0 Е/л максимальное не менее 350 Е/л. Чувствительность: 4 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: после вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке. Рабочий реагент стабилен 1 месяц. Фасовка: не менее 125 мл. Количество определений: не менее 250 на анализаторе Clima MC-15 с RFID. В наборе радиочастотная метка RFID, которая позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора. | набор | 2 |
| 11 | Набор реагентов | предназначен для определения содержания мочевины кинетическим методом в сыворотке крови и моче. Метод: уреазный глутаматдегидрогеназный, ферментативный УФ тест, кинетический. Линейность в диапазоне минимальное значение не более 2,0 ммоль/л, максимальное не менее 70 ммоль/л. Чувствительность: 1 ммоль/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты и стандарт. Стабильность: после вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке. Рабочий реагент стабилен 1 месяц. В наборе АЛФ, для устранения липемичности сыворотки. Фасовка: не менее 100 мл. Количество определений: не менее 200 на анализаторе Clima MC-15 с RFID. В наборе радиочастотна метка RFID, которая позволяет идентифицировать реагенты и автоматически определить количество тестов с набора. | набор | 1 |
| 12 | Контрольная сыворотка | предназначена для контроля определений содержания биохимических показателей в плазме и сыворотке крови. Имеет значения следующих аттестованных показателей в пределах физиологической нормы: Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Белок общий, Холестерин общий, Холестерин свободный, Холестерин липопротеидов высокой плотности, Холестерин липопротеидов низкой плотности, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Триглицериды, Хлориды, Цинк, Литий, Фосфор, Магний, Медь, Калий, Натрий, Кальций, Бикарбонат, Лактат, Фосфат неорганический, Салицилат, ненасыщенная железосвязывающая способность, Железо, альфа-амилаза, панкреатическая амилаза, Аланинаминотрансфераза, Аспартатаминотрансфераза, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа, Лактатдегидрогеназа, Кислая фосфатаза общая, Кислая фосфатаза простатическая, Кислая фосфатаза непростатическая, Щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, Глутаматдегидрогеназа, Креатинкиназа, Липаза, Холинэстераза, Ацетаминофен, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, бета-гидроксибутират, Гентамицин, Дигоксин, Желчные кислоты, Иммуноглобулины А, Иммуноглобулины G, Иммуноглобулины М, Карбамазепин, Кортизол, свободный глицерин, Теофиллин, Тобрамицин, Трансферрин, Трийодотиронин, Тироксин общий, фенилаланин, Фенитоин, Фосфолипиды. Стабильность при хранении в темноте общего и прямого билирубина в растворенной контрольной сыворотке сохраняется не менее 14 дней, всех остальных показателей - не менее 28 дней. Фасовка: не менее 5 мл. | набор | 5 |
| 13 | Контрольная сыворотка | Представляет собой лиофилизированный калибратор для биохимических анализаторов. К аттестованным показателям относятся: Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Белок общий, Холестерин, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Триглицериды, Хлориды, Фосфор, Магний, Кальций, Железо, альфа-амилаза, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа, Аланинаминотранс-фераза, Аспартатаминотрансфераза, Лактатдегидрогеназа, Щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, Креатинкиназа, Липаза, Панкреатическая амилаза, бета-гидроксибутират, Глутаматдегидрогеназа, Лактат, Свободный холестерин, Фосфолипиды, Холинэстераза. Стабильность при хранении в темноте общего и прямого билирубина в растворенной контрольной сыворотке сохраняется не менее 14 дней, всех остальных показателей - не менее 28 дней. Фасовка: не менее 3 мл. | набор | 1 |
| 14 | Набор реагентов | предназначен для определения общей активности альфа-амилазы в сыворотке крови и моче ферментативным фотометрическим кинетическим методом. Комплектация набора: 1. Реагент № 1 хлорид натрия не менее 50 ммоль/л хепес не более 100 ммоль/л aльфа-глюкозидаза не менее 1200 Е/л 2. Реагент №2 4,6-этилиден-(G7)-п-нитрофенил-(G1)-a-D-мальтогептазид не менее 2 ммоль/л хепес не более 100 ммоль/л Диапазон измерения: минимальное значение не более 5 Е/л максимальное значение не менее 2000 Е/л. В наборе не менее 120 мл реагентов (не менее 5 флаконов реагента №1 каждый объемом не менее 20 мл, не менее 1 флакона реагента №2 объемом не менее 20 мл). На упаковке совместимая с анализатором Clima MC-15 Rfid-метка, содержащая информацию о типе реагента и сроке годности, считываемая при помощи встроенного в анализатор сканера. | набор | 1 |
| 15 | Гемолизирующий реагент | совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. Имеется состав: соли не более 1,5%; четвертичные соли аммония не более 1%. Водородный показатель – не менее 7,8 не более 8,3; осмотическое давление – не менее 295 мОсм/кг не более 330мОсм/кг; проводимость - не менее 17,75 мс не более 18,25 мс. Упаковка содержит не менее 5 литров реагента. На упаковке метка, содержащая информацию о типе реагента и сроке годности, считываемый при помощи встроенного в анализатор сканера. | упаковка | 4 |
| 16 | Изотонический дилуент | совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. Состав: соли для изотонической стабильности не менее 1,4%, буферные вещества не более 0,3%, противомикробные препараты не более 0,1%, консерванты. Водородный показатель не менее 6,7 не более 6,9; осмотическое давление – не менее 294 мОсм/кг не более 312мОсм/кг; проводимость не менее 16,98 мс не более 17,93 мс. Упаковка содержит не менее 20 литров реагента. На упаковке метка, содержащая информацию о типе реагента и сроке годности, считываемый при помощи встроенного в анализатор сканера | упаковка | 5 |
| 17 | Контрольный материал | аттестован на проведение аппаратного исследования форменных элементов крови на не менее 16 параметров, совместим с гематологическим анализатором Swelab Alfa производства "Boule Medical AB", Швеция, имеющимся у Заказчика. Контрольные параметры не менее 3 уровней: в пределах физиологической нормы, патологический "низкий", патологический "высокий". После вскрытия флакона срок хранения не менее 15 дней. В не менее 2 флакона каждого уровня контроля, объем каждого флакона - не менее 4,5 мл. На каждом флаконе указан номер серии, установленный производителем. К каждому флакону прилагается штрих-код для соответствующей серии контрольного материала. | комплект. | 2 |
| 18 | Пробирка | предназначена для взятия биоматериала крови на гематологические исследования. Содержит антикоагулянт - этилендиаминотетраацетат калия. Высота пробирки не более 80 мм, диаметр не более 13 мм, объем забираемой пробы не менее 2 мл не более 3 мл, круглое дно. Крышка пробирки состоит из безрезьбовой резиновой пробки и пластикового крепления. Пробирка одноразовая, стерильная. В упаковке 100 пробирок*. | упаковка | 18 |
| 19 | Пробирка | предназначена для взятия биоматериала крови на биохимические исследования. Содержит активатор свёртывания для получения сыворотки крови. Внутренние поверхности пробирки покрыты диоксидом кремния в виде напыления. Высота пробирки не более 100 мм, диаметр не более 13 мм, объем забираемой пробы не менее 6 мл, круглое дно. Крышка пробирки состоит из безрезьбовой резиновой пробки и пластикового крепления. Пробирка одноразовая, стерильная. В упаковке 100 пробирок*. | упаковка | 19 |
| 20 | Набор контрольных растворов | Предназначен для контроля правильности и воспроизводимости определения гемоглобина в крови унифицированным гемиглобинцинидным методом. В состав набора входит: раствор гемоглобина с концентрацией 70 г/л - не менее 1 флакона объемом не менее 5 мл; раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л - не менее 1 флакона объемом не менее 5 мл; раствор гемоглобина с концентрацией 160 г/л - не менее 1 флакона объемом не менее 5 мл. | набор | 2 |
| 21 | Набор реагентов | предназначен для количественного определения содержания гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. В состав набора входят: 1.Трансформирующий реагент-сухая смесь – не менее 500 мг. 2.Ацетонциангидрин - не менее 1,5 мл. 3.Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией не менее 110 г/л - не менее 2 мл. | набор | 1 |
| 22 | Краситель | предназначен для определения форменных элементов крови по типу и количеству при окраске препаратов периферической крови, костного мозга. Время развития устойчивой окраски мазка не более 10 минут. В комплект входят: 0,76% раствор красителя в смеси равных количеств метанола и глицерина - во флаконе объемом не менее 1л не более 2л; буферный раствор со значением pH не менее 6,8 не более 7,2 – во флаконе объемом не менее 10 мл. Комплекта достаточно для проведения не менее 6000 определений. | штука | 1 |
| 23 | Краситель-фиксатор | предназначен для определения форменных элементов крови по типу и количеству. Концентрат красителя в метаноле расфасован во флаконы объемом не менее 1л не более 2л. | упаковка | 3 |
| 24 | Наконечники | полимерный, предназначен для использования в виде насадок одноканальных микродозаторов, с дозируемым объемом в диапазоне: минимальное значение не более 2 мкл, максимальное значение не менее 200 мкл. лина наконечника не менее 50 мм не более 55 мм. Максимальный диаметр не более 7,2 мм. Повторное автоклавирование наконечников. В упаковке 1000 штук | упаковка | 1 |
| 25 | Наконечники | для микродозаторов, нестерильные, без фильтров, без РНКаз, ДНКаз и эндотоксинов. Материал первичный полипропилен. С дозируемым объемом в диапазоне: минимальное значение не более 100 мкл, максимальное значение не менее 1000 мкл Длина наконечника: не более 71 мм. Диаметр верхний внутренний не более 7 мм. Количество в упаковке 500 штук*. Наконечниками имеют цветовую кодировку для определения соответствия с дозатором Ленпипет. | упаковка | 1 |
| 26 | Наконечники | полимерные, автоклавируемые, предназначены для использования в качестве насадок электронных и механических микродозаторов. предназначены для дозирования объемов в диапазоне: минимальное значение не более 500 мкл максимальное значение не менее 5000 мкл. Длина не менее 140 мм не более150 мм. В упаковке 300 наконечников*. | упаковка | 1 |
| 27 | Набор реагентов | Представляет собой синтетическое масло, предназначенное для использования в микроскопии в качестве иммерсионной жидкости. Во флаконе, содержащем не менее 100 мл масла. Показатель преломления не более 1,52. Коэффициент пропускания в слое толщиной 1 мм - не менее 92 % в спектральном диапазоне: минимальное значение не более 500 нм, максимальное значение не менее 720 нм. | флакон | 1 |
| 28 | Тест-полоски | Состоят из пластичной полоски с индикаторной бумагой и калибровочным полем. 11 измеряемых параметров: нитриты, pH, глюкоза, протеин, скрытая кровь, кетоны, билирубин, уробилиноген, удельный вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота Диапазон чувствительности: pH в диапазоне минимальное значение не более 4,5-максимальное значение не менее 9,0 Лейкоциты - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 500 клеток/мкл, первый порог чувствительности не более 15 клеток/мкл Кетоны -в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 8 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 0,5 ммоль/л Нитриты -в диапазоне минимальное значение не более 18-максимальное значение не менее 50 мкмоль/л нитрит-ион Уробилиноген - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 131 мкмоль/л, первый порог чувствительности не более 33 мкмоль/л Билирубин - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 100 мкмоль/л, первый порог чувствительности не более 8,6 мкмоль/л Протеин -в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 3 г/л, первый порог чувствительности не более 0,15 г/л Глюкоза - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 55 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 2,8 ммоль/л Кровь - в диапазоне минимальное значение не более 0-максимальное значение не менее 200 клеток/мкл, первый порог чувствительности не более 10 клеток/мкл Аскорбиновая кислота - в диапазоне минимальное значение не более 0,0-максимальное значение не менее 5,6 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 0,6 ммоль/л Удельный вес - в диапазоне минимальное значение не более 1,000-максимальное значение не менее 1,030 с шагом не более 0,005 Калибровочное поле на каждой полоске Используется в полуавтоматическом мочевом анализаторе UriLit имеющемся у Заказчика В упаковке 100 тест-полосок*. | упаковка | 12 |

*Участник закупки вправе предложить к поставке иное количество товара в упаковке. При этом общее количество поставляемого товара должно быть не менее указанного в техническом задание.