Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Характеристики товара:

| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Гидрометрическая микровертушка ГМЦМ-1» или эквивалент | 26.51.12.150 | Технические характеристики: Гидрометрические микровертушки ГМЦМ-1 предназначены для измерения осредненной за время наблюдения скорости течения водного потока в точках сечения естественных и искусственных водотоков. Могут использоваться для измерения объемного расхода воды и для определения напорно-расходных характеристик гидрометрических лотков. Микровертушки ГМЦМ-1 внесены в Государственный реестр средств измерений. Применение ГМЦМ-1 позволяет организовать учет и контроль расходов воды в системах водоснабжения и водоотведения предприятий, в том числе на объектах сельского хозяйства и ЖКХ. Устройства могут использоваться для организации мониторинга сбросов сточных вод, для периодического контроля объемов сбросов, для градуировки и проверки стационарных средств измерения расхода. Измерители ГМЦМ-1 существуют в двух исполнениях: - ГМЦМ-1-мод.aa.bb.1 с выходом на ПК. - ГМЦМ-1-мод.aa.bb.2 без выхода на ПК. В модификации ГМЦМ-1-мод.aa.bb.1 добавлена функция передачи данных измерений на компьютер через USB - порт. Данные мгновенных и осредненных скоростей накапливаются в файле с указанием даты и времени момента измерения. Для осуществления передачи и накапливания данных измерений вместе с измерителем поставляется программное обеспечение. Измерители ГМЦМ-1-мод.aa.bb.1 и ГМЦМ-1-мод.aa.bb.2 являются автономными носимыми устройствами и состоят из двух основных элементов: датчика скорости и блока обработки измерительной информации. Датчик включает в себя первичный преобразователь скорости течения - лопастной винт и держатель лопастного винта. Конструкция и установочные размеры датчика позволяют жестко фиксировать его на гидрометрической штанге диаметром 28 мм, например, ГР-56 (ТУ 25-04-1627-76) или на рыбовидном грузе дистанционной установки ГР-64М (ТУ 25-04-1891-73) и ГР-70 (ТУ 25-04-1639-72). Датчик связан с блоком обработки измерительной информации электрическим кабелем. Измеритель и все его комплектующие элементы размещены в укладочном футляре. Принцип действия ГМЦМ-1 следующий: для формирования электрического сигнала, характеризующего скорость водного потока, используется свойство электропроводности воды. Лопастной винт под воздействием водного потока вращается вблизи электрода и, изменяя электрическое сопротивление в пограничном слое электрода, тем самым образует электрические импульсы, частота которых характеризует скорость водного потока. Блок обработки измерительной информации измеряет частоту вращения лопастного винта и по ней вычисляет скорость водного потока. Параметры/Значения: Диапазон измерения скорости с нормированной погрешностью, м/с 0,05-4,0 Полный диапазон измерения скорости, м/с 0,03-7,0 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении скорости водного потока, % ±(6*V), где V- значение измеренной скорости водного потока, м/с Максимальное время осреднения, сек 640 Диаметр лопастного винта (вертушки), мм 15 или 25 Источник питания 9В 6F22 (Крона) | шт | 1 |

2. Место поставки: 169908, Республика Коми, г. Воркута, Ленина 60

3. Срок поставки: в течение 20 календарных дней с даты заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.