ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий (включая источники ионизирующего излучения (генерирующие)

В настоящем техническом задании использованы нормативные ссылки на следующие стандарты, применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» |
| 2 | ГОСТ ISO 13485-2017 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования» |
| 3 | ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» |
| 4 | ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения» |
| 5 | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок» |
| 6 | ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения» |
| 7 | ГОСТ Р 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения» |

Термины и определения:

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (МИ):  Любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем (изготовителем) для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. [Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской федерации»,

эксплуатационнАЯ документАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: Документы, предназначенные для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, регламентирующие условия и правила эксплуатации (использование по назначению, техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение и транспортировку), гарантированные производителем (изготовителем) значения основных параметров, характеристик (свойств) медицинского изделия, гарантийные обязательства, а также сведения о его утилизации или уничтожении. [Пункт 3.26, ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»].

контроль функционирования (кф): Проверка соответствия значений параметров и характеристик МИ требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации. [Пункт 3.11, ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»].

ОБЪЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ: Изделие и (или) его составные части, подлежащие (подвергаемые) диагностированию. [Термин 1, ГОСТ Р 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения»].

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ (ТД): Определение технического состояния объекта. [Термин 4, ГОСТ Р 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения»].

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ: Результат диагностирования [Термин 9, ГОСТ Р 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения»].

ТЕХНИЧЕСКОЕ обслуживание (ТО):Комплекс регламентированных нормативной, технической, эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению работоспособности или исправности МИ при их использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).  [Пункт 3.8, ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»].

вноплановое техническое обслуживание: Часть мероприятий по техническому обслуживанию медицинского изделия, которая выполняется вне сроков периодического (планового) технического обслуживания в случае необходимости. [Пункт 3.1. ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»]

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (ТР): Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей. [Пункт 2.3.9, ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»].

КАЧЕСТВО УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: Совокупность характеристик услуги, определяющих её способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя [Пункт 3.7 ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»]

1.ТРЕБОВАНИЕ К НАЛИЧИЮ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| № п/п | Требование | Обоснование требования |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Исполнитель обязан иметь действующие разрешительные документы на проведение технического обслуживания медицинских изделий, выданные уполномоченными государственными органами: - Лицензия или выписка из реестра лицензий (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 №2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»): Полученная в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2129 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)» на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, с указанием с указанием классов потенциального риска применения в зависимости от перечня медицинских изделий подлежащих техническому обслуживанию в качестве объекта закупки. | - п. 5.1.1. ГОСТ Р 57501-2017; - п. 5.4. ГОСТ Р 58451-2019 |
| 1.2. | Исполнитель работ обязан иметь действующие разрешительные документы на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), выданные уполномоченными государственными органами: - лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) с указанием видов выполняемых работ: Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих); - санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в соответствии с ч.3 статьи 27 Федерального закона от 30.03.1999г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ч.6 Приложения 2 к Приказу №224 от 19.07.2007г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | - п. 5.1.2. ГОСТ Р 57501-2017; - п. 5.4. ГОСТ Р 58451-2019 |

2. ТРЕБОВАНИЕ к квалификации персонала

Исполнителя РАБОТ

| № п/п | Требование | Обоснование требования |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Исполнитель работ должен иметь штатных или внештатных специалистов, обладающих соответствующей квалификацией и (или) имеющих стаж работы, необходимый для осуществления лицензируемого вида деятельности. | - п. 5.2. ГОСТ Р 57501-2017 |
| 2.1.1. | Квалификация специалистов для всех видов медицинских изделий электрических должна быть подтверждена следующими документами: Документы, подтверждающие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, для проведения работ в части технического обслуживания электроустановок до 1000 В. | - п. 5.2 ГОСТ Р 57501-2017 |
| 2.1.2. | Квалификация специалистов для медицинских изделий, содержащих источники ионизирующего излучения (генерирующие) должна быть подтверждена следующими документами: документы, подтверждающие квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, для проведения работ в части технического обслуживания электроустановок до 1000 В; в) документы, подтверждающие, что специалист допущен для проведения работ в части технического обслуживания и ремонту сосудов, работающих под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 Градусов Цельсия. | - п. 5.2 ГОСТ Р 57501-2017 |

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМОМУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

| № п/п | Требование | Обоснование требования |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ составляющих объект закупки. | - п. 5.3 ГОСТ Р 57501-2017 |
| 3.2. | Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. | - п. 5.3 ГОСТ Р 57501-2017 |

4.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Требование | Обоснование требования |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Исполнитель работ должен иметь комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения всех видов работ, составляющих объект закупки. | - п. 5.4 ГОСТ Р 57501-2017 |

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТ В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

| № п/п | Требование | Обоснование требования |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 или ГОСТ ISO 13485-2017, подтверждаемое наличием сертификата соответствия, зарегистрированного в регистре систем качества соответствующим Органом по сертификации систем менеджмента, аккредитованного в установленном законом РФ порядке. | - п. 5.5 ГОСТ Р 57501-2017 |
| 5.2. | Все работы, являющиеся объектом закупки, должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя). | - п. 5.5 ГОСТ Р 57501-2017 |
| 5.3. | Гарантийные обязательства: а) Гарантийные сроки на работы, составляющие предмет заказа: - 3 (Три) месяца, с момента выполнения работ, установленных в Акте приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ), пункт «Дата оказания услуг фактически» и журнале технического обслуживания медицинских изделий, но не превышает срока действия договора. б) При обнаружении недостатков, допущенных при выполнении работ, Исполнитель должен устранить недостатки безвозмездно в срок: - не более 10 рабочих дней (без учёта времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика. | - п. 5.5 ГОСТ Р 57501-2017 |

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКУПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

6.1. перечень выполняемых работ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

| № п/п | Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) |
| --- | --- |
| 6.1.1. | Контроль функционирования |
| 6.1.2. | Техническое обслуживание |
| 6.1.3. | Техническое диагностирование |
| 6.1.4. | Текущий ремонт МИ |

6.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ МИ

6.2.1. Контроль ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: Контроль выполнения объектом всех или части свойственных ему функций. Контроль функционирования осуществляется на любой стадии эксплуатации объекта, в том числе после ремонта с целью подтверждения успешности принятых мер по устранению неисправности. [Пункт 2.3.5, ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»]

Операции:

- Внешний осмотр рабочего места и изделия:

- Проверка наличия экранов, ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации;

- Проверка соответствия изделия требованиям электробезопасности и надежности:

- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;

- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;

- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч.подверженных повышенному износу;

- контроль соблюдения графиков поверки средств измерений медицинского назначения;

- Проверка наличия расходных материалов и заправка ими изделия;

- Проверка готовности изделия к использованию:

- проверка исходных положений органов управления;

- Включение и проверка работоспособности изделия:

- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;

- инструментальный контроль основных технических характеристик;

- контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа изделий.

| № п/п | Виды работ, выполняемых при оказании услуг по видам МИ |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Стерилизационное оборудование |  |  |  |
| 1.1 | Контроль функционирования |  |  |
| 1.1.1 | Проверка состояния электропульта управления, электрошкафа или электрощита, электроконтактов, надежности соединения электрических цепей, подключения заземляющего провода, состояния металлорукавов, сетевого шнура и сетевой вилки |  | Согласно графика |
| 1.1.2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей |  | Согласно графика |
| 1.1.3 | Проверка герметичности соединений, плотности закрывания стерилизационной камеры |  | Согласно графика |
| 1.1.4 | Проверка герметичности медицинской техники, присоединение трубопровода |  | Согласно графика |
| 2. Дезинфекционное оборудование |  |  |  |
| 2.1 | Контроль функционирования |  |  |
| 2.1.1 | Проверка состояния электрошкафа или электрощитка, состояния электроконтактов, надежности крепления электрооборудования, надежности соединения электрических цепей, надежности подключения заземляющего провода, состояния металлорукавов |  | Согласно графика |
| 3. Приборы, аппараты и оборудование для функциональной диагностики |  |  |  |
| 3.1 | Контроль функционирования |  |  |
| 3.1.1 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств |  | Согласно графика |
| 3.1.2 | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей |  | Согласно графика |
| 3.1.3 | Проверка режимов работы медицинской техники, системы индикации, работоспособность лентопротяжного механизма, наличие записи на носителе, состояния аккумуляторных батарей |  | Согласно графика |
| 3.1.4 | Проверка положения нулевой линии и эффективной ширины записи |  | Согласно графика |
| 4. Приборы, аппараты и оборудование, применяемые при лабораторных исследованиях |  |  |  |
| 4.1 | Контроль функционирования |  |  |
| 4.1.1 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств |  | Согласно графика |
| 4.1.2 | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей |  | Согласно графика |
| 4.1.3 | Контроль состояния узлов, механизмов и оптической системы, подверженных повышенному износу и загрязнению |  | Согласно графика |
| 5. Приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии |  |  |  |
| 5.1 | Контроль функционирования |  |  |
| 5.1.1 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации, системы защиты и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. |  | Согласно графика |
| 5.1.2 | Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, соединительных кабелей и проводников, сетевой вилки и провода заземления |  | Согласно графика |
| 5.1.3 | Контроль целостности и маркировки кабеля отведений, контактов, надежности функционального заземления |  | Согласно графика |
| 5.1.4 | Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу |  | Согласно графика |
| 6. Наркозно-дыхательные и реанимационные приборы, аппараты и оборудование |  |  |  |
| 6.1 | Контроль функционирования |  |  |
| 6.1.1 | Контроль проводится в соответствии с эксплуатационной документацией производителя |  | Согласно графика |
| 6.1.2 | Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации |  | Согласно графика |
| 6.1.3 | Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, целостности сетевой вилки и контакта заземления |  | Согласно графика |
| 6.14 | Проверка состояния воздушного фильтра |  | Согласно графика |
| 6.1.5 | Проверка работы увлажнителя, его обслуживание и чистка |  | Согласно графика |
| 6.1.6 | Проверка состояния и работоспособности датчиков кислорода |  | Согласно графика |
| 6.1.7 | Проверка состояния и работоспособности датчиков температуры и проводов для их подключения |  | Согласно графика |
| 6.1.8 | Проверка состояния экрана выходного отверстия |  | Согласно графика |
| 6.1.9 | Проверка герметичности питательного клапана |  | Согласно графика |
| 6.1.10 | Проверка состояния, работоспособности и безопасности нагревательных элементов системы обогрева |  | Согласно графика |
| 6.1.11 | Проверка работы вентилятора системы обогрева |  | Согласно графика |
| 6.1.12 | Проверка состояния батареи для контуров памяти и сигнальных устройств |  | Согласно графика |
| 7. Приборы, аппараты и оборудование для рентгенологии |  |  |  |
| 7.1 | Контроль функционирования |  |  |
| 7.1.1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности | Согласно графика |  |
| 7.1.2 | Проверка органов управления, защиты, контроля индикации и сигнализации на целостность функций, срабатывания переключателей устройств | Согласно графика |  |
| 7.1.3 | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных проводов | Согласно графика |  |
| 7.1.4 | Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу | Согласно графика |  |

6.2.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ обслуживание (ТО): Комплекс регламентированных нормативной, технической, эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению работоспособности или исправности МИ при их использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).  [Пункт 3.8, ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»].

Операции:

1.Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей.

2.Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов.

3.Затяжка ослабленных крепежных элементов.

4.Заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.

5.Замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры и т.п.).

6.Работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией.

7.Настройка и регулировка изделия.

| № п/п | Виды работ, выполняемых при оказании услуг по видам МИ |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Стерилизационное оборудование |  |  |  |
| 1.1 | Смазка винта корпуса прижима стерилизационной камеры |  | Согласно графика |
| 1.2 | Смазка резьбовой части откидных болтов стерилизационной камеры |  | Согласно графика |
| 1.3 | Смазка подшипников центрального затвора |  | Согласно графика |
| 1.4 | Осмотр центрального затвора дверей, проверка состояния и крепления деталей, проверка регулировки рычагов, контроль захода рычагов в окна пластин стерилизационной камеры при снятом кожухе, проверка состояния резьбы ходового винта и гайки. Смазка затвора и рычагов |  | Согласно графика |
| 1.5 | Очистка от накипи и механических загрязнений трубопровода и арматуры трубопровода стерилизатора, электронагревателей, парогенератора, стерилизационной камеры механическим или иным не разрушающим корпус и ТЭНы способом |  | Согласно графика |
| 1.6 | Очистка от накипи и механических загрязнений датчика уровня воды, обратного клапана и конденсатоотводчика, притирка рабочих поверхностей |  | Согласно графика |
| 1.7 | Очистка от накипи электромагнитных вентилей: прочистка калиброванного и загрузочного отверстий; промывка поршня, сердечника с удалением механических загрязнений и накипи |  | Согласно графика |
| 1.8 | Очистка водоуказательного стекла |  | Согласно графика |
| 1.9 | Чистка, проверка срабатывания предохранительного клапана |  | Согласно графика |
| 1.10 | Частичная разборка насоса, очистка от грязи, накипи, ржавчины, промывка в бензине |  | Согласно графика |
| 1.11 | Чистка электрических контактов реле, пускателей, выключателей |  | Согласно графика |
| 1.12 | Демонтаж манометров перед метрологической поверкой |  | Согласно графика |
| 1.13 | Выполнение работ по монтажу манометров после метрологической поверки |  | Согласно графика |
| 1.14 | Поддержание чистоты МТ: протирка внутренней поверхности и удаление пыли, грязи и следов коррозии с поверхности деталей и сборочных единиц |  | Согласно графика |
| 1.15 | Механическая чистка от накипи внутренней поверхности испарителя, электронагревателей, верхней части медицинской техники |  | Согласно графика |
| 1.16 | Проверка герметичности затвора электромагнитных вентилей, очистка затвора от накипи |  | Согласно графика |
| 1.17 | Проверка крепления насоса и набивка сальников |  | Согласно графика |
| 2. Дезинфекционное оборудование |  |  |  |
| 2.1 | Внешний осмотр МТ, ее блоков, основных и вспомогательных устройств |  | Согласно графика |
| 2.2 | Очистка колб ламп и внутренних поверхностей камеры облучения облучателя от пыли |  | Согласно графика |
| 3. Приборы, аппараты и оборудование для функциональной диагностики |  |  |  |
| 3.1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности |  | Согласно графика |
| 3.2 | Установка и регулировка скорости движения носителя записи, и проверка равномерности движения |  | Согласно графика |
| 3.3 | Проверка прохождения внутренних калибровочных сигналов, тест-сигналов и правильности калибровки сигналов |  | Согласно графика |
| 3.4 | Регулировка МТ на соответствие параметров при прохождении внешнего и внутреннего калибровочных сигналов |  | Согласно графика |
| 3.3 | Чистка роликов ведущего вала лентопротяжного механизма |  | Согласно графика |
| 4. Приборы, аппараты и оборудование, применяемые при лабораторных исследованиях |  |  |  |
| 4.1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности |  | Согласно графика |
| 4.2 | Чистка механических узлов от пыли, грязи, следов окисления и коррозии, смазка механических двигающихся частей |  | Согласно графика |
| 4.3 | Чистка оптики в кюветном отсеке и в блоке светофильтров |  | Согласно графика |
| 5. Приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии |  |  |  |
| 5.1 | Внешний осмотр медицинской техники и осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств комплектности. |  | Согласно графика |
| 5.2 | Чистка МТ от пыли, грязи, следов окисления и коррозии, смазка механических двигающихся частей, вентиляторов |  | Согласно графика |
| 6. Наркозно-дыхательные и реанимационные приборы, аппараты и оборудование |  |  |  |
| 6.1 | Внешний осмотр МТ, её блоков, основных и вспомогательных устройств |  | Согласно графика |
| 6.2 | Смазка двигающихся частей |  | Согласно графика |
| 6.3 | Очистка механических загрязнений, пыли, следов окисления и коррозии |  | Согласно графика |
| 6.4 | Комплексная регулировка и настройка |  | Согласно графика |
| 7. Приборы, аппараты, оборудование и инструменты для хирургии |  |  |  |
| 7.1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности |  | Согласно графика |
| 7.2 | Затяжка ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок, соединителей |  | Согласно графика |
| 7.3 | Проверка прохождения внутренних калибровочных сигналов, тест- сигналов и правильности калибровки сигналов |  | Согласно графика |
| 7.4 | Смазка подшипников вентилятора, направляющих пружин рычага, направляющих блока тянущих роликов |  | Согласно графика |
| 7.5 | Смазка подшипников электродвигателя компрессора |  | Согласно графика |
| 7.6 | Удаление пыли и грязи с внутренних поверхностей |  | Согласно графика |
| 8. Приборы, аппараты и оборудование для рентгенологии |  |  |  |
| 8.1 | Очистка механических загрязнений, пыли | Согласно графика |  |
| 8.2 | Комплексная регулировка и настройка | Согласно графика |  |

6.2.3. Техническое диагностирование: Определение технического состояния объекта. Поиск места и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния. [Статья 4, ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения»]

Задачи и результат выполнения работ:

- поиск места и определение причин отказа (неисправности) медицинского изделия;

- определение перечня услуг, работ, запасных частей и материалов, необходимых для поддержания, восстановления значений основных параметров и характеристик, заявленных производителем при регистрации медицинских изделий и указанных в эксплуатационных документах.

Глубина поиска места отказа (неисправности): Исполнитель должен указать все вышедшие из строя блоки (платы) медицинского изделия.

Прогнозирование технического состояния: Исполнитель должен предложить пути устранения неисправности явным образом (замена, текущий ремонт иные методы восстановления работоспособности блоков), в объёме достаточном для восстановления работоспособности медицинского изделия в целом.

Сроки выполнения работ:

- 30 (Тридцать) рабочих дней;

Оформляемые отчётные документы:

- Акт технического состояния (оформляется отдельно по каждому медицинскому изделию).

Значимые (обязательные) данные, которые должен содержать документ:

- тип, марка, полное наименование медицинского изделия, его заводской номер и год выпуска;

- Техническое состояние;

- перечень работ необходимых для восстановления работоспособности оборудования;

- перечень запасных частей и материалов необходимых для восстановления работоспособности оборудования;

- Фамилия, Имя, Отчество специалиста выполнившего работы.

6.2.4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ (ТР): Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей. [Пункт 2.3.9, ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»]

Срок проведения работ по ремонту МИ должен составлять не более 5 рабочих дней с момента диагностирования специалистом соответствующей неисправности. Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком.

Запасные части и расходные материалы на МИ, указанные в перечне МИ, подлежащих ТО поставляются Заказчиком согласно технической и эксплуатационной документации изготовителя.

После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ.

6.3 Порядок сдачи и приемки услуг

Акт выполненных работ должен быть составлен и подписан сторонами договора по окончании проведения ремонтных работ каждого МИ, а также с периодичностью один раз в месяц по фактическому объему проведенных работ в указанный период.

Список медицинского оборудования ГАУЗ «ООКНД», подлежащего  техническому обслуживанию в 2026 году

| № | Наименование медицинского оборудования | Тип, марка | Количество | ТО по графику |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель бактерицидный | ОБН-450П-03, ОБН-150 «Кронт», ОБНП «Генерис», ОБНП-450П «Азов», ОБН-01 | 15 | сентябрь |
| 2 | Облучатель –рециркулятор бактерицидный | Дезар-Кронт-802, Дезар 8 | 20 | сентябрь |
| 3 | Облучатель –рециркулятор бактерицидный | ОРУБн -3-5-Кронт, ОРУБп-3-3-Кронт | 10 | сентябрь |
| 4 | Рециркулятор бактерицидный | СПДС-100-Р, СПДС-110-Р, СПДС-60-Р, СПДС-90-Р | 20 | май |
| 5 | Лампа щелевая | ЩЛ-3Г-09 | 2 | май |
| 6 | Тонометр внутри глазного давления | ТВГД-02, ТВГД-01 | 2 | апрель |
| 7 | Аппарат для терапии электросном | ЭС-10-5 | 4 | февраль |
| 8 | Анализатор для фотофиксации и анализа иммунохроматографических экспресс-тестов | АМ-900 | 2 | июнь |
| 9 | ЭКГ | Валента | 1 | февраль |
| 10 | Гальванизатор | Поток 1 | 1 | февраль |
| 11 | Электростимулятор | Трансаир-04 | 6 | февраль |
| 12 | Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический | Нейрон-Спектор-1, Мицар-ЭЭГ-05/70-201 | 2 | февраль |
| 13 | Аудиометр ЭХО-С01 | ЭХО-С01 | 1 | сентябрь |
| 14 | Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями | НМ70А-RUS | 1 | февраль |
| 15 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН 200 Д, ВЭМ-150 «Масса-К» | 3 | март |
| 16 | Дефибриллятор-монитор | ДКИ-Н-И «Аксион» | 4 | февраль |
| 17 | Аппарат УВЧ | УВЧ- 30.03 НанЭма, 30.1 "Стрела", УВЧ-80 Новоан-эма | 3 | февраль |
| 18 | Аппарат для местной дарсонвализации | Искра - 1 | 2 | февраль |
| 19 | Стерилизатор воздушный | ГП – 40 МО | 1 | июнь |
| 20 | Кровать функциональная | КФВ-1,Armed RS301 | 6 | июнь |
| 21 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3 | 2 | июнь |
| 22 | Анализатор Компьютерный эхо-сигналов срединных структур головного мозга | Ангион ЭХО | 2 | июль |
| 23 | Антистрессовая психофизиологическая аудио-визуально-вибротактильная система " на базе кресла "нулевой гравитации" | "Сенсориум | 1 | июль |
| 24 | Отсасыватель медицинский | ОМ-1, Армед | 5 | март |
| 25 | Ультразвуковой ингалятор | Omron NE-U17-1 | 1 | март |
| 26 | Компрессионный небулайзер | NE-C21basic (NE-C803-RU) | 3 | март |
| 27 | Установка комплексная реабилитационная типа Альфа-капсула | AlphaOxySpaSystem | 1 | июль |
| 28 | Комплекс аппаратно-программный для коррекции психосоматического состояния человека с помощью запрограммированных резонансно-акустических колебаний сигналов | Кап. КПС-Экран | 1 | июль |
| 29 | Аппарат | "БИОТЕСТ" | 1 | июль |
| 30 | Комплекс биологической обратной связи |  | 1 | июль |
| 31 | Аппарат для рефлексотерапии | "СВЕТЕРМ" | 1 | июль |
| 32 | Аппарат биорезонансной пунктуры | «BIONIC» | 1 | июль |
| 33 | Аппарат искусственной вентиляции легких | «Авента-М», SV 300 | 7 | март |
| 34 | Отсасыватель медицинский электрический | АРМЕД 7А 23D | 3 | март |
| 35 | Озонатор терапевтический «Орион-Си» (ОП1-М) | «Орион-Си» (ОП1-М) | 1 | март |
| 36 | Аудиовизуальный комплекс | АВК-Диснет/Дран В3 | 3 | июль |
| 37 | Дефибриллятор-монитор-регистратор синхронизируемый, с формированием биполярного терапевтического импульса | ДФР-02-«УОМЗ» | 1 | март |
| 38 | Аппарат портативный одноигольный для мембранного плазмофереза с комплектом расходных материалов | «Гемос-ПФ-07» | 1 | март |
| 39 | Монитор анестезиолога-реаниматолога жизненно важных функций пациента с принадлежностями | Star8000C | 7 | февраль |
| 40 | Электрокардиограф многоканальный | Эк-12Т-01-Р-Д/141 | 12 | февраль |
| 41 | Одношприцевой инфузионный насос «DIXION» | TCI-11 Instilar 1418, BeneFusion SP 3 | 8 | март |
| 42 | Дозатор шприцевой | МР-2003, ДШВ-01 | 5 | март |
| 43 | Кислородный концентратор | 7F-5L Armed, JAY-5A | 5 | март |
| 44 | Аппарат УЗТ 0.07Ф | УЗТ 0.07Ф | 1 | февраль |
| 45 | Тонометр (автомат) | Omron., LD3a,PRO-33 | 8 | октябрь |
| 46 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Drager 6810, 6510, 6820, 203, Tigon | 5 | август |
| 47 | Рентгеновский аппарат передвижной палатный | Mobidrive | 1 | март |
| 48 | Флюорограф малодозовый цифровой | ФЦ-01 «Электрон» | 1 | март |
| 49 | Авторефрактокератометр | URK-800F | 1 | октябрь |

| Список медицинского оборудования по филиалу ГАУЗ «ООКНД» - «Орский наркологический диспансер», подлежащего техническому обслуживанию в 2026 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Тип, марка | Количество | ТО по графику |
| 1 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Drager Alcotest 6810, 6820, 6510 | 13 | октябрь |
| 2 | Рециркулятор УФ-бактерицидный для обеззараживания воздуха | СПДС-90-Р, СПДС-60-Р | 5 | октябрь |
| 3 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | СПДС-60-Р, ОРУБн-3-5-"Кронт" | 5 | октябрь |
| 4 | Дозатор пипеточный | ДПОП | 1 | октябрь |
| 5 | Измеритель артериального давления и частоты пульса полуавтомат | OMRON, UA-200, UA-100, PRO-35, PRO-33 | 3 | октябрь |
| 6 | Комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиограмм | Миокард-12 | 1 | октябрь |
| 7 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ и ВП | Нейрон-спектр-1 | 1 | октябрь |
| 8 | Анализатор для фотофиксации и анализа иммунохроматографических экспресс-тестов | АМ-900 | 2 | октябрь |
| 9 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Tigon M-3003 | 6 | октябрь |
| 10 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 2 | октябрь |

| Список медицинского оборудования по филиалу ГАУЗ «ООКНД» - «Новотроицкий наркологический диспансер», подлежащего техническому обслуживанию в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование медицинского оборудования | Тип, марка |  |  |  | Количество |  | ТО по графику |  |  |
| 1 |  | Анализатор биохимический | Dirui CS мод. CS-Т 240 |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| 2 |  | Гемоглобинометр | АФГ-03-1 «МиниГЕМ-540» |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| 3 |  | Анализатор мочи | URISCAN optima |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| 4 |  | Биохимический анализатор | «Minitechno» |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| 5 |  | Термостат электрический суховоздушный | ТС-1/80СПУ |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| 6 |  | Центрифуга лабораторная | «Элекон» |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| 7 |  | Анализатор гемотологический | Swelab Alfa |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| 8 |  | Фотометр микропланшетный | «ANTHOS» мод 2020 |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| 9 |  | Облучатель рециркулятор бактерицидный безозонный передвижной (настенный) | ОРБпБ-01 «Сибест»-100, ОРБпБ-01 исп 2/1«Сибест»-20 С, ОРБпБ-01 исп 2/1«Сибест»-50 С, |  |  |  | 3 |  | август |  |  |
| 10 |  | Облучатель рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный | ОРУБ-01-6 КРОНТ-5, ДЕЗАР-6 |  |  |  | 3 |  | август |  |  |
| 11 |  | Облучатель рециркулятор воздуха ультрофиолетовый бактерицидный | ОРУБ П-3-5 «Кронт» |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| 12 |  | Дефибриллятор монитор | «Аксион» ДКИ-Н-10 |  |  |  | 3 |  | август |  |  |
| 13 |  | Дефибриллятор | IC-Master IC 9000A |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| 14 |  | Отсасыватель медицинский | ОМ-1 |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| 15 |  | Аппарат ИВЛ | Фаза 11 |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| 16 |  | Электрокардиограф | ECG 9620 М |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| 17 |  | Электрокардиограф | АТ-2 PL SILLER, АТ-1 PL SILLER |  |  |  | 2 |  | август |  |  |
| 18 |  | Анализатор паров этанола | Tigon М-3003 |  |  |  | 3 |  | август |  |  |
| 19 |  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | 6510, 6810, 6820 |  |  |  | 5 |  | август |  |  |
| 20 |  | Весы электронные | KERN 440-49 N кдл, HL 400 кдл |  |  |  | 2 |  | август |  |  |
| 21 |  | Концентратор кислорода | Марк 5, Armed 7F-5, Armed 8F-5 |  |  |  | 3 |  | август |  |  |
| 22 |  | Анализатор видеоцифровой | АМ-900 |  |  |  | 2 |  | август |  |  |
| 23 |  | Монитор | КМ21 МПР-01 |  |  |  | 1 |  | август |  |  |
| Список медицинского оборудования по филиалу ГАУЗ «ООКНД» - «Бузулукский наркологический диспансер», подлежащего техническому обслуживанию в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование медицинского оборудования |  |  | Тип, марка | Количество |  |  | ТО по графику |  |  |
| 1 | Электрокардиограф |  |  | ЭК12Т-01-"Р-Д" | 1 |  |  | апрель |  |  |
| 2 | Ростомер электронный |  |  | РЭП и РЭП-1 | 1 |  |  | апрель |  |  |
| 3 | Фотометр лабораторный медицинский |  |  | StatFax 1904 | 1 |  |  | апрель |  |  |
| 4 | Фотометр биохимический полуавтоматический |  |  | CLIMA MC-15 | 1 |  |  | апрель |  |  |
| 5 | Весы электронные |  |  | HL-100 | 1 |  |  | апрель |  |  |
| 6 | Анализатор для фотофиксации и анализа иммунохроматографических экспресс-тестов |  |  | Анализатор «АМ-900» | 2 |  |  | апрель |  |  |
| 7 | Облучатель медицинский бактерицидный |  |  | «Азов» | 3 |  |  | апрель |  |  |
| 8 | Дозатор пипеточный одноканальный и многоканальный «Лайт» «Блэк» |  |  | ДШВ-01 | 5 |  |  | апрель |  |  |
| 9 | Монитор пациента |  |  | МЗ/11 ТFT 8.4 | 1 |  |  | апрель |  |  |
| 10 | Отсасыватель хирургический |  |  | ОМ-1 | 1 |  |  | апрель |  |  |
| 11 | Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху |  |  | Alcotest 6510, 6810, 6820, 203, Lion, Tigon M-303 | 6 |  |  | апрель |  |  |
| 12 | Пульсоксиметр |  |  | Элокс-01 | 1 |  |  | апрель |  |  |
| 13 | Облучатели-рецикуляторы воздуха |  |  | ОРУБн-3-5 «Кронт»; «СПДС-110-5»; «Дезар-Кронт-802»; ОБН-01; ОРУБп-3-3-«Кронт» | 5 |  |  | апрель |  |  |
| 14 | Центрифуга |  |  | «Элекон-02» | 1 |  |  | апрель |  |  |
| 15 | Измеритель артериального давления |  |  | Omron | 1 |  |  | апрель |  |  |
| 16 | Анализатор гематологический |  |  | SwelabAlfa | 1 |  |  | апрель |  |  |
| 17 | Анализатор мочи |  |  | UroMeter 120 | 1 |  |  | апрель |  |  |

| Список медицинского оборудования по филиалу ГАУЗ «ООКНД» - «Бугурусланский наркологический диспансер» подлежащего техническому обслуживанию в 2026 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Тип, марка | Количество | ТО по графику |
| 1 | Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический | АМ-900 | 2 | июнь |
| 2 | Анализатор гематологический | Swelab Alfa | 1 | июнь |
| 3 | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | Tigon М-300 | 6 | июнь |
| 4 | Анализатор мочи с использованием тест-полосок | URISCAN Optima | 1 | июнь |
| 5 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Alkotest 6510, 6810, 6820 | 7 | июнь |
| 6 | Анализатор полуавтоматисческий биохимический | Clima MC-15 | 1 | июнь |
| 7 | Весы лабораторные | HCB 123 | 1 | июнь |
| 8 | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150 | 1 | июнь |
| 9 | Дозатор пипеточный | ДПВ | 5 | июнь |
| 10 | Облучатель бактерицидный | ОБН-450П, ОрБН 2х15-01 КАМА–ВНИИМП –ВИТА», ОБН -150, ОББ-92-У | 7 | июнь |
| 11 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный | ОРУБн-3-5- «Кронт», Дезар Кронт 802п | 5 | июнь |
| 12 | Прибор для измерения А/Д (автомат.) | Omron, PRO-33 | 4 | июнь |
| 13 | Стерилизатор воздушный | ГП-40-Ох-П3 | 1 | июнь |
| 14 | Счетчик лабораторный |  | 1 | июнь |
| 15 | Фотометр лабораторный | Stat Fax 1904+ | 1 | июнь |
| 16 | Центрифуга лабораторная | ОПн-3м | 2 | июнь |
| 17 | Электрокардиограф | ЭК12Т-01-«Р-Д»/141 | 1 | июнь |