Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара,

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика


	№
п/п
	Наименование товара

Товарный знак (при наличии), страна происхождения и сведения о производителе
	Код ОКПД2
	№ п/п
	Показатель (характеристика) товара
	Значение характеристики (показателя
	Единица измерения характеристики (показателя)
	Инструкция по заполнению характеристик (значений показателей) в заявке
	Кол-во, единица измерения товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Система дентальная рентгеновская 
панорамная, цифровая, стационарная Axeos
или эквивалент
	26.60.11.114
	1
	Класс потенциального риска применения медицинского, изделия
	2б
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1 шт

	
	
	
	2
	Общие технические параметры
	
	
	
	

	
	
	
	2.1
	Требования к электросети
	200–240 ± 10%, 
50/60 Гц
	В, Гц
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	2.2
	Минимальное пространство для монтажа (ДхШхВ)

	Не более 1415 х 2160 х 2250 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	2.3
	Вес аппарата
	Не более 150 
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	2.4
	Номинальный ток
	Не более 12 
	А
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	2.5
	Номинальная мощность при 90 кВ / 12 мA при любом времени излучения
	Не более 2 
	кВт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	2.6
	Номинальное внутреннее сопротивление
	Не более 0,8 
	Ом
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	2.7
	Предохранитель домовой проводки: инерционный – 25 А; единичное подключение - 16 A
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	2.8
	Потребляемая мощность
	Не более 2 
	кВА
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	2.9
	Выходная мощность излучателя при любом времени 
излучения
	Не более 1104 
(69/16)
	Вт (кВ/мА)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	2.10
	Вид защиты от электрического удара: класс защиты I
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	2.11
	Степень защиты от электрического удара: тип аппарата В
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	2.12
	Степень защиты от проникновения воды: Обычное исполнение аппарата (без защиты от проникновения воды)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	2.13
	Режим работы
	Длительный режим
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	2.14
	Длительная мощность
	Не менее 200 
	Вт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	2.15
	Параметры рентгенографии для определения паразитного излучения
	2 / 90 
	мА/кВ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупк
	

	
	
	
	2.16
	Температура транспортировки и хранения в диапазоне
	от  -10 до +70
	°C
	Значение характеристики не может изменяться участником закупк
	

	
	
	
	2.17
	Влажность воздуха
	10- 95 
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	2.18
	Допустимая рабочая температура согласно IEC 601-1
	+18°C - +31°C
	°C
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	2.19
	Сенсорная панель управления, контролирующая работу аппарата и отображающая основные рабочие характеристики аппарата
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	2.20
	Русскоязычное меню сенсорной панели управления
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	2.21
	Сохранение данных до тех пор, пока снимок не будет передан по сети в банк данных клиники
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	2.22
	Прямое подключение к сети
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	3
	Параметры излучателя
	
	
	
	

	
	
	
	3.1
	Напряжение на трубке минимальное
	Не менее 60 
	кВ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	3.2
	Напряжение на трубке максимальное
	Не менее 90
	кВ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	3.3
	Максимальное значение силы тока при напряжении 90 кВ
	Не менее 12 
	мА
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	3.3
	Ток на трубке
	3 – 16 
	мА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	3.4
	Максимальное значение напряжения при силе тока 16 мА
	Не менее 69
	кВ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	3.5
	Максимальный диапазон регулировки
	Не менее 60 / 3 -     
         90 / 12 
	кВ/мА
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	3.6
	Форма кривой высокого напряжения: Высокая частота, многоимпульсное, остаточная пульсация
	Не более 4 
	кВ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	3.7
	Минимальная частота генератора
	Не более 40 
	кГц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	3.8
	Максимальная частота генератора
	Не менее 120 
	кГц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	3.9
	Компенсация тени позвоночника при съемке фронтальных зубов путем повышения кВ на рентгеновской трубке
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	3.10
	Материал анода
	Вольфрам
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	3.11
	Общая фильтрация в рентгеновском излучателе
	2,5 Al / 90 IEC 60522 
0,3 мм Cu при объемной рентгенографии
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	3.12
	Размер фокального пятна согласно IEC 336, измеренный в центральном луче
	Не более 0.5 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	3.13
	Автоматическая блокировка съемки (фаза охлаждения)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	3.14
	Длительность блокировки съемки (фазы охлаждения) в диапазоне
	Не менее 8 – 300 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	3.15
	Автоматическая настройка диафрагмы при выборе программ
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	4
	Позиционирование
	
	
	
	

	
	
	
	4.1
	Позиционирование пациента, стоя/сидя
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	4.2
	Позиционирование пациентов, находящихся в кресле-каталке
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	4.3
	Ручки для опоры рук пациента
	Не менее 2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	4.4
	Поворотное зеркало для позиционирования пациента
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	4.5
	Электронная фиксация головы пациента при помощи лобной и височной опор (3-ех точечная фиксация)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	4.6
	Позиционирование пациента с помощью световых прицелов
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	4.7
	Световые прицелы, автоматически указывающие область съемки при выборе области интереса при объемной рентгенограмме
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	4.8
	Набор накусочных пластин для разных программ
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	4.9
	Накусочная пластина, автоматически указывающая положение съемочного блока при корректном (по франкфуртской горизонтали) позиционировании пациента 
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	4.10
	Накусочная пластина с изменяемой высотой для получения изображений различных областей черепа
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	4.11
	Предустановленные настраиваемые режимы облучения пациента в зависимости от плотности костной ткани
	Не менее 4
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	4.12
	Тестовый проход перед облучением
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	4.13
	Сохранение в памяти системы роста пациента при первичном исследовании с целью быстрой установки высоты источника и приёмника излучения
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	5
	Параметры детектора (приемника изображения):
	
	
	
	

	
	
	
	5.1
	Количество используемых в аппарате датчиков для различных режимов съёмки
	Не менее 3


	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	5.2
	Комбинированный датчик, сочетающий в себе цифровой детектор для панорамной (PAN) рентгенографии и цифровой плоский детектор с технологией КМОП для объемной (3D) рентгенографии
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	5.3
	Автоматическое переключение аппарата между режимами панорамной и объемной рентгенографии нажатием кнопки
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	5.4
	Применение в детекторе для панорамной съемки технологии прямого преобразования
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	5.5
	Использование слоя CdTe в датчике для получения двухмерного изображения высокой четкости
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	5.6
	Активная поверхность датчика типа PAN
	Не менее 146 x 6 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	5.7
	Различимость деталей (размер пикселя) датчика PAN
	Не более 100 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	5.8
	Расстояние фокус – датчик PAN
	Не более 497 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	5.9
	Применение в детекторе для объемной рентгенографии плоского детектора с a-Si-технологией (аморфный

кремний)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	5.10
	Активная поверхность плоского датчика типа 3D
	Не менее 230 х 160 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	5.11
	Различимость деталей (размер пикселя) датчика 3D
	Не более 120 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	5.12
	Расстояние фокус – датчик 3D
	Не более 524 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	5.13
	Максимальная фильтрация перед датчиком 3D
	Не более 1,2 
	мм Al
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	5.14
	Датчик Ceph для цефалометрической съемки с технологией однострочный фото-ПЗС, модуль расположен слева 
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	5.14.1
	Активная поверхность датчика типа Ceph
	Не менее 230 x 6,48 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	5.14.2
	Различимость деталей (размер пикселя датчика Ceph)
	Не более 27 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	5.14.3
	Расстояние фокус-датчик Ceph
	Не более 1714 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	5.14.4
	Сцинтилляционный слой на основе CsI для получения изображения высокой четкости
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6
	Режимы и программы получения рентгенографии
	
	
	
	

	
	
	
	6.1
	Автоматическая компенсация ширины дуги зубного ряда
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.2
	Автоматическая компенсация аномалий зубного ряда
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.3
	Автоматическое построение панорамных изображений из наиболее контрастных сегментов
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.4
	Специальный программный алгоритм для снижения артефактов от металла при реконструкции объемных изображений, позволяющий получать исследования максимального качества с высокой четкостью и сниженным значением шумов
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5
	Плоскостная рентгенография, режимы съемки:
	
	
	
	

	
	
	
	6.5.1
	Стандартная панорамная обзорная 
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.2
	Стандартная панорамная обзорная без артефактов
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.3
	Стандартная панорамная обзорная с постоянным увеличением (1,25)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.4
	Стандартная панорамная, суженная до зоны зубов без восходящих ветвей
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.5
	Стандартная панорамная, суженная до зоны зубов без восходящих ветвей без артефактов
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.6
	Стандартная панорамная суженная до зоны зубов без восходящих ветвей с постоянным увеличением (1,25)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.7
	Детская панорамная (педиатрия, значительное сокращение дозы) с уменьшенной областью исследования по ширине и высоте
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.8
	Детская панорамная (педиатрия, значительное сокращение дозы) с уменьшенной областью исследования по ширине и высоте без артефактов
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.9
	Детская панорамная (педиатрия, значительное сокращение дозы) с уменьшенной областью исследования по ширине и высоте с постоянным увеличением (1,25)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.10
	Выбор области интереса для панорамных программ (пп. 6.12.1-6.12.9): верхняя челюсть, нижняя челюсть, правая сторона, левая сторона, отдельные квадранты
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.11
	Толстого слоя фронтальных зубов 
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.12
	Выбор области интереса при получении снимков толстого слоя фронтальных зубов: верхняя челюсть, нижняя челюсть
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.13
	Прикусная на участке боковых зубов
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.14
	Выбор области интереса при получении прикусных снимков: правая сторона, левая сторона
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.15
	Прикусная на участке фронтальных зубов
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.16
	Височно-нижнечелюстного сустава сбоку, с окклюзией и без (4-кратное представление на 1 снимке)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.17
	Предварительный выбор угла (0°, 5°, 10° и 15°) при съемке области височно-нижнечелюстного сустава сбоку
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.18
	Височно-нижнечелюстного сустава сбоку, восходящие ветви (2-кратное представление на 1 снимке)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.19
	Придаточные пазухи носа
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.5.20
	Придаточные пазухи носа, линейный разрез

	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.6
	Время выполнения плоскостной рентгенографии:
	
	
	
	

	
	
	
	6.6.1
	Время выполнения рентгенографии в режиме стандартной панорамной обзорной съемки
	Не более 14,2 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.2
	Время выполнения рентгенографии одной стороны или квадранта в режиме стандартной панорамной обзорной съемки
	Не более 8 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.3
	Время выполнения ускоренной рентгенографии в режиме стандартной панорамной обзорной съемки
	Не более 9 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.4
	Время выполнения рентгенографии в режиме стандартной панорамной, суженной до зоны зубов без восходящих ветвей, съемки
	Не более 11,6 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.5
	Время выполнения рентгенографии одной стороны или квадранта в режиме стандартной панорамной, суженной до зоны зубов без восходящих ветвей, съемки
	Не более 6,8 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.6
	Время выполнения ускоренной рентгенографии в режиме стандартной панорамной, суженной до зоны зубов без восходящих ветвей, съемки
	Не более 7,4 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.7
	Время выполнения рентгенографии в режиме детской панорамной (педиатрия, значительное сокращение дозы) с уменьшенной областью исследования по ширине и высоте съемки
	Не более 11,6 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.8
	Время выполнения рентгенографии одной стороны или квадранта в режиме детской панорамной (педиатрия, значительное сокращение дозы) с уменьшенной областью исследования по ширине и высоте съемки
	Не более 6,8 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.9
	Время выполнения ускоренной рентгенографии в режиме детской панорамной (педиатрия, значительное сокращение дозы) с уменьшенной областью исследования по ширине и высоте съемки
	Не более 7,4 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.10
	Время выполнения рентгенографии в режиме съемки толстого слоя фронтальных зубов
	Не более 5 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.11
	Время выполнения рентгенографии в режиме прикусной на участке боковых зубов съемки
	Не более 8,9 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.12
	Время выполнения рентгенографии одной стороны или квадранта в режиме прикусной на участке боковых зубов съемки 
	Не более 4,6 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.13
	Время выполнения рентгенографии в режиме прикусной на участке фронтальных зубов съемки 
	Не более 5,2 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.14
	Время выполнения рентгенографии в режиме съемки височно-нижнечелюстного сустава сбоку, с окклюзией и без 
	Не более 13 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.15
	Время выполнения рентгенографии в режиме съемки височно-нижнечелюстного сустава сбоку, восходящие ветви 
	Не более 8,2 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.16
	Время выполнения рентгенографии в режиме съемки придаточных пазух носа 
	Не более 14,5 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.6.17
	Время выполнения рентгенографии в режиме съемки придаточных пазух носа, линейный разрез 
	Не более 8,2 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.7
	Объемная рентгенография за одно исследование, режимы съемки:
	
	
	
	

	
	
	
	6.7.1
	Программа 1: зубочелюстная система и придаточные пазухи носа, сканируемый объем (Диаметр х Высота) 
	Не менее 11 х 10 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.7.1.1
	Области интереса для «Программы 1»: фронтальные зубы, моляры без передних зубов (воздухоносные пути), ВНЧС с молярами справа, ВНЧС с молярами слева
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.7.1.2
	Ограничение поля обзора в «Программе 1» для визуализации верхней или нижненй челюсти, высота сканируемого объема не более
	Не более 8 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.7.1.3
	Режим повышенного разрешения, для «Программы 1»
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.7.1.4
	Пространственное разрешение (размер вокселя) для «Программы 1» 
	Не более 160 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.7.2
	Программа 2: зубочелюстная система без захвата восходящих ветвей, сканируемый объем (Диаметр х Высота) 
	Не менее 8 х 8 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.7.2.1
	Области интереса для «Программы 2»: фронтальные зубы, премоляры и моляры справа, премоляры и моляры слева, ВНЧС справа, ВНЧС слева
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.7.2.2
	Ограничение поля обзора в «Программе 2» для визуализации верхней или нижней челюсти, высота сканируемого объема не более
	Не менее 5,5 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.7.2.3
	Режиме повышенного разрешения, для «Программы 2»
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.7.2.4
	Пространственное разрешение (размер вокселя) для «Программы 2», 
	Не более 160 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.7.3
	Программа 3: квадрант зубочелюстной системы (эндодонтический режим), сканируемый объем (Диаметр х Высота), 
	Не менее 5 х 5,5 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.7.3.1
	Области интереса для «Программы 3»: фронтальные зубы верхней челюсти, фронтальные зубы нижней челюсти, премоляры верхней челюсти справа, премоляры нижней челюсти справа, премоляры верхней челюсти слева, премоляры нижней челюсти слева, моляры верхней челюсти справа, моляры нижней челюсти справа, моляры верхней челюсти слева, моляры нижней челюсти слева
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.7.3.2
	Режиме повышенного разрешения, для «Программы 3»
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.7.3.3
	Пространственное разрешение (размер вокселя) для «Программы 3», 
	Не более 80 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.7.4
	Программа 4: зубочелюстная система и придаточные пазухи носа, оба ВНЧС, сканируемый объем (Диаметр х Высота), 
	Не менее 17 х 13 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.7.4.1
	Области интереса для «Программы 4»: фронтальные зубы, моляры без передних зубов (воздухоносные пути), ВНЧС с молярами справа, ВНЧС с молярами слева (оба ВНЧС на одном снимке)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.7.4.2
	Ограничение поля обзора в «Программе 4» для визуализации верхней или нижненй челюсти, высота сканируемого объема 
	Не более 10 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.7.4.3
	Режим повышенного разрешения, для «Программы 4»
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.7.4.4
	Пространственное разрешение (размер вокселя) для «Программы 4», 
	Не более 220 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.8
	Время излучения при выполнении объемной рентгенографии:
	
	
	
	

	
	
	
	6.8.1
	Эффективное время излучения при выполнении Программы 1 
	Не более 14,5 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.8.2
	Эффективное время излучения при выполнении Программы 2 
	Не более 14,5 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.8.3
	Эффективное время излучения при выполнении Программы 3 
	Не более 14,5 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.8.4
	Эффективное время излучения при выполнении Программы 4 
	Не более 16,8 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.9
	Дистанционная рентгенография, режимы съемки:
	
	
	
	

	
	
	
	6.9.1
	Телерентгенография в режиме задне-передней съемки
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.9.2
	Телерентгенография в режиме передне-задней съемки
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.9.3
	Телерентгенография в режиме в режиме латеральной съемки
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.9.4
	Телерентгенография в режиме в режиме полноформатной латеральной съемки
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.9.5
	Телерентгенография в режиме съемки запястья
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.9.6
	Настройка коллимации для цефалометрических программ
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.9.7
	Уменьшение времени рентгенографии для цефалометрических программ 
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	6.10
	Время выполнения телерентгенографии:
	
	
	
	

	
	
	
	6.10.1
	Время выполнения телерентгенографии в режиме задне-передней съемки 
	Не более 9,1 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.10.2
	Время выполнения телерентгенографии в режиме передне-задней съемки 
	Не более 9,1 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.10.3
	Время выполнения телерентгенографии в режиме латеральной съемки 
	Не более 9,4 
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.10.4
	Время выполнения телерентгенографии в режиме полноформатной латеральной съемки 
	Не более 14,9
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	6.10.5
	Время выполнения телерентгенографии в режиме съемки запястья 
	Не более 9,1
	с
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	7
	Программное обеспечение для диагностики 3D
	
	
	
	

	
	
	
	7.1
	Диагностическое программное обеспечение на русском языке, позволяющее получать, управлять, сохранять и анализировать цифровые рентгенограммы и графические снимки, а также отправлять их в формате LAN/WAN и по электронной почте.
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.2
	Программные средства по работе с базой данных
	
	
	
	

	
	
	
	7.2.1
	Регистрация пациента с указанием его основных данных, данных по обследованию, возможность выбора и создания шаблона исследования, упрощающего систематизацию представления снимков
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.2.2
	Ведение базы данных пациентов и снимков для всех проведенных исследований
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.2.3
	Отображение исследований пациента в виде миниатюрных картинок в хронологическом порядке с указанием даты проведения исследования
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.2.4
	Отображение исследований выбранного зуба или нескольких зубов пациента 
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.2.5
	Сохранение рабочей области с текущим набором исследований и произведенными изменениями
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.3
	Средства визуализации:
	
	
	
	

	
	
	
	7.3.1
	Работа в одном программном модуле с  графическими, интраоральными, двух- и трехмерными изображениями
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.3.2
	Предварительный просмотр 5 последних исследований пациента
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.3.3
	Возможность интерактивной визуализации и обработки в одном окне графических, интраоральных, двух- и трехмерных изображений
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.3.4
	Функция одновременного просмотра нескольких изображений на экране с автоматическим масштабированием
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.3.5
	Функция просмотра изображения во всю величину рабочей области
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.3.6
	Функция просмотра отдельных увеличенных фрагментов изображения 
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.3.7
	Функция поворота изображения
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.3.8
	Функция вывода миллиметровой линейки на снимке
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.4
	Средства по обработке изображений:
	
	
	
	

	
	
	
	7.4.1
	Возможность применения функций фильтрации
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.4.2
	Возможность регулирования яркости и контрастности изображений
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.4.3
	Функция оптимизации контрастности
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.4.4
	Функция оптимизации резкости
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.4.5
	Функция сглаживания изображения
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.4.6
	Функция рельефного представления изображения
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.4.7
	Функция уменьшения шумов
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.4.8
	Функция увеличения контрастности изображения с индивидуальной настройкой коэффициента усиления
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.4.9
	Функция гамма-корректировки
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.4.10
	Функция описания снимка, позволяющая вводить и сохранять дополнительную текстовую информацию о снимке, а также выводить её на печать
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.4.11
	Функция вывода на печать результатов диагностики выбранного зуба или нескольких зубов пациента
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.5
	Программные средства для измерений:
	
	
	
	

	
	
	
	7.5.1
	Инструменты по прорисовке кривых линий
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.5.2
	Инструменты по измерению расстояний, углов и профиля плотности с возможностью отображения полученных данных
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6
	Средства визуализации и обработки объемных изображений
	
	
	
	

	
	
	
	7.6.1
	Диагностическое программное обеспечение на русском языке, позволяющее работать с трёхмерными изображениями, сохранять их, а также экспортировать в формате DICOM
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6.2
	Специализированный режим просмотра трехмерного изображения с возможностью вращения в любом направлении и одновременного отображаемых следующих видов:

- продольный и поперечный срезы исследуемой области, указанной на окне среза, с возможностью изменения угла наклона секущей плоскости,

- аксиальный срез исследуемой области 
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6.3
	Специализированный режим просмотра отсканированного трехмерного изображения с возможностью немедленного просмотра поперечных срезов интересующей области:

- аксиального (горизонтального),

- фронтального (коронального),

- саггитального (латерального) с возможностью изменения положения в пространстве
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6.4
	Возможность создания и сохранения двухмерного изображения на основе текущего вида или полностью текущего обследования
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6.5
	Возможность визуализации, обработки и сравнения в одном окне нескольких трех- либо двухмерных исследований
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6.6
	Визуализация интерактивной плоскости сечения в выбранном трехмерном исследовании
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6.7
	Печать текущего вида или текущего обследования с выводом результатов диагностики
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6.8
	Возможность получения настраиваемой реконструкции латеральной проекции черепа для получения проекции с минимальными искажениями
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6.9
	Возможность реконструкции панорамного снимка из объемного исследования с программной коррекцией позиционирования пациента и поточечной настройкой дуги обхода
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6.10
	Инструменты программного обеспечения для имплантологического планирования, включая маркировку анатомически критических структур
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6.11
	Возможность отображения трехмерных моделей имплантатов ведущих мировых производителей (не менее 85 производителей)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6.12
	Наличие в программном обеспечении инструментов для графической прорисовки нижнечелюстного канала в реконструированном трёхмерном отсканированном объёме
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6.13
	Возможность импортирования трехмерной ортопедической конструкции, полученной на CAD/CAM системе, с дальнейшим имплантологическим планированием и изготовлением хирургического шаблона при помощи CAD/CAM системы
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.6.14
	Возможность создания отчета об имплантологическом планировании с отображением всех необходимых размеров на основании установленной модели имплантсистемы
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.7
	Средства экспорта/импорта данных
	
	
	
	

	
	
	
	7.7.1
	Сохранение и экспорт данных с возможностью отправки по электронной почте
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.7.2
	Печать снимков с возможностью настройки параметров отображения информации
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.7.3
	Импорт снимков, созданных как в данном, так и в стороннем программном обеспечении
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.7.4
	Возможность сканирования снимков в базу данных при наличии TWAIN-совместимого устройства
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.7.5
	Возможность связи с сетью Internet для обмена данными, получения текущих программных обновлений
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.7.6
	Возможность записи трехмерных изображений на компакт-диск с программой-просмотрщиком
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	7.7.7
	Возможность экспорта DICOM-данных в программное обеспечение сторонних производителей
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8
	Программное обеспечение для планирования имплантации
	Наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.1
	Полностью русифицированное ПО
	Наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.2
	Диагностическое программное обеспечение, позволяющее анализировать цифровые 3х-мерные рентгенограммы
	Наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.3
	Средства визуализации:
	
	
	
	

	
	
	
	8.3.1
	Функция просмотра изображения во всю величину рабочей области
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.3.2
	Функция просмотра отдельных увеличенных фрагментов изображения 
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.3.3
	Функция поворота изображения
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.4
	Средства по обработке изображений:
	
	
	
	

	
	
	
	8.4.1
	Возможность регулирования яркости и контрастности изображений
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.5
	Программные средства для измерений:
	
	
	
	

	
	
	
	8.5.1
	Инструменты по измерению расстояний, углов с возможностью отображения полученных данных
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.6
	Средства визуализации и обработки объемных изображений
	
	
	
	

	
	
	
	8.6.1
	Диагностическое программное обеспечение на русском языке, позволяющее работать с трёхмерными изображениями.
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.6.2
	Возможность реконструкции панорамного снимка из объемного исследования с программной коррекцией позиционирования пациента и настройкой дуги обхода
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.6.3
	Инструменты программного обеспечения для имплантологического планирования
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.6.3
	Возможность отображения трехмерных моделей имплантатов ведущих мировых производителей (не менее 85 производителей)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.6.4
	Наличие в программном обеспечении инструментов для графической прорисовки нижнечелюстного канала в реконструированном трёхмерном отсканированном объёме
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.6.5
	Возможность импортирования трехмерной ортопедической конструкции, полученной на CAD/CAM системе, с дальнейшим имплантологическим планированием 
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	8.6.6
	Возможность создания отчета об имплантологическом планировании с отображением всех необходимых размеров на основании установленной модели имплантсистемы
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	9
	Пульт дистанционного управления 
	Наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	10
	Персональный компьютер, вариант «Моноблок»
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	10.1
	Количество 
	Не менее 5 
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.2
	Диагональ экрана
	Не менее 23
	Дюйм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.3
	Разрешение экрана
	Не менее 1920 x 1080
	Пиксель
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.4
	Количество ядер процессора
	Не менее 16
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.5
	Объем накопителя SSD
	Не менее 960
	Гб
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.6
	Тип оперативной памяти
	DDR5
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	10.7
	Количество потоков процессора
	Не менее 20
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.8
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	Не менее 30
	МБ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.9
	Объем установленной оперативной памяти
	Не менее 16
	Гб
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.10
	Тактовая частота оперативной памяти
	Не менее 3200
	МГц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.11
	Тип видеокарты
	Дискретная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	10.12
	Объем дискретной видеопамяти
	Не менее 4
	Гб
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.13
	Встроенный входной разъем HDMI
	Наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	10.14
	Количество встроенных в корпус портов USB 2.0
	Не менее 3
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.15
	Порт в корпусе Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45)
	Наличие 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	10.16
	Частота процессора базовая
	Не менее 2,1
	ГГц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.17
	Интерфейс накопителя SSD
	NVMe
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	10.18
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.х
	Не менее 3
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.19
	Частота процессора максимальная
	Не менее 5,1
	ГГц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	10.20
	Тип видеоадаптера
	Дискретный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	10.21
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)
	
	
	

	
	
	
	10.22
	Максимальный объем оперативной памяти
	Не менее 64
	Гб
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	11
	Монитор
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	11.1
	Количество 
	Не менее 5 
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	11.2
	Угол обзора по горизонтали
	Не менее 178
	°
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	11.3
	Угол обзора по вертикали
	Не менее 178
	°
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	11.4
	Диагональ экрана
	Не менее 27
	Дюйм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	11.5
	Частота обновления экрана
	Не менее 100
	Герц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	11.6
	Интерфейс подключения
	HDMI, Display Port
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	11.7
	Количество портов HDMI
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	11.8
	Количество портов DisplayPort
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	11.9
	Яркость
	Не менее 400
	кд/м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	11.10
	Контрастность
	Не менее 1000:1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	11.11
	Динамическая контрастность
	Не менее 10 000 000:1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	11.12
	Время отклика
	Не более 2
	мс
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	11.13
	Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте
	HDMI-HDMI
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	11.14
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)
	
	
	

	
	
	
	11.15
	Разрешение экрана
	2560 x 1440
	Пиксель
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	12
	Клавиатура проводная
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	12.1
	Количество 
	Не менее 5
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	12.2
	Интерфейс подключения
	USB
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	12.3
	Раскладка клавиатуры
	QWERTY
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	12.4
	Способ нанесения русификации клавиатуры
	Промышленный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	12.5
	Тип
	Полноразмерная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	13
	Мышь проводная
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	13.1
	Количество 
	Не менее 5
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	13.2
	Интерфейс подключения
	USB
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	13.3
	Тип сенсора
	Оптический
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	14
	Внешний привод CD/DVD
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	14.1
	Количество 
	Не менее 5
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	14.2
	CD-R, CD-ROM, CD +/-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD +/-RW, диски DVD-R DL и CD ROM

Тип подключения USB
Корпус в формате slim(тонкий)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	15
	Системный блок
	Наличие
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	15.1
	Количество 
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.2
	Объем оперативной установленной памяти
	Не менее 32
	Гб
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.3
	Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти
	Не менее 64
	Гб
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.4
	Тип оперативной памяти
	DDR5
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	15.5
	Количество внутренних отсеков корпуса 3,5
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.6
	Количество внутренних отсеков корпуса 2,5
	Не менее 3 и не более 5
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.7
	Количество ядер процессора
	Не менее 12
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.8
	Количество потоков процессора
	Не менее 20
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.9
	Частота процессора базовая
	Не менее 2,1
	ГГц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.10
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	Не менее 25
	МБ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.11
	Тактовая частота оперативной памяти
	Не менее 4800
	МГц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.12
	Количество слотов M.2 Key M
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.13
	Тип накопителя
	SSD
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	15.14
	Интерфейс накопителя SSD
	NVMe
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	15.15
	Дискретный графический контроллер
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	15.16
	Количество портов HDMI дискретного графического контроллера
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.17
	Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер
	Не менее 2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.18
	Объем установленного модуля оперативной памяти
	Не менее 8
	Гб
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.19
	Мощность блока питания
	Не менее 700
	Вт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.20
	Охлаждение процессора
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	15.21
	Графический контроллер интегрированный в процессор
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	15.22
	Интегрированный звуковой контроллер
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	15.23
	Скорость передачи данных накопителя SSD при чтении
	Не менее 2500
	МБ в сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.24
	Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера
	Не менее 1000
	Мбит в сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.25
	Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.26
	Оптический привод
	DVD, DVD-RW
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	15.27
	Объем дискретной видеопамяти
	Не менее 8
	Гб
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.28
	Ширина корпуса
	Не более 250
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.29
	Длина корпуса
	Не более 400
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.30
	Тип порта видеовыхода
	HDMI, DisplayPort
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	15.31
	Количество портов HDMI
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.32
	Общее количество установленных портов DisplayPort
	Не менее 2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.33
	Количество портов USB Type-C на передней панели
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.34
	Разрядность шины дискретного графического контроллера
	Не менее 128
	Бит
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.35
	Частота процессора максимальная
	Не менее 4,2
	ГГц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.36
	Тип аудиоконтроллера
	Встроенный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	15.37
	Время наработки на отказ SSD
	Не менее 1500000
	час
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	15.38
	Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	16
	Монитор
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	16.1
	Количество 
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	16.2
	Угол обзора по горизонтали
	Не менее 178
	°
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	16.3
	Угол обзора по вертикали
	Не менее 178
	°
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	16.4
	Размер диагонали
	Не менее 24,5
	Дюйм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	16.5
	Частота обновления экрана
	Не менее 120
	Герц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	16.6
	Интерфейс подключения
	VGA, HDMI, Display Port
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	16.7
	Яркость
	Не менее 300 и не более 350
	кд/м²
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	16.8
	Контрастность
	Не менее 1500:1
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	16.9
	Время отклика
	Не более 6
	мс
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	16.10
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	16.11
	Формат изображения
	16:09
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	16.12
	Разрешение экрана
	1920 x 1080
	Пиксель
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	17
	Клавиатура проводная
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	17.1
	Количество
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	17.2
	Интерфейс подключения
	USB
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	17.3
	Раскладка клавиатуры
	QWERTY
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	17.4
	Способ нанесения русификации клавиатуры
	Промышленный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	17.5
	Тип
	Полноразмерная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	18
	Мышь компьютерная, проводная
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	18.1
	Количество
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	18.2
	Интерфейс подключения
	USB
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	18.3
	Тип сенсора
	Оптический
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	19
	Принтер лазерный
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	19.1
	Печать черно-белая
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	19.2
	Разрешение ч/б печати
	Не менее 600 х 600
	dpi
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	19.3
	Скорость ч/б печати, А4
	Не менее 30
	стр в мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	19.4
	Совместимость с картриджами HP 137A (W1370A), HP 137X (W1370X), имеющимися в учреждении


	Не мнее 100 
	% 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	19.5
	Интерфейс подключения к оборудованию, имеющемуся в учреждении Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	19.6
	Глубина
	Не более 279.5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	19.7
	Высота
	Не более 205
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	19.8
	Ширина
	Не более 355
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	19.9
	Вес
	Не более 5,6
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	20
	Внешний привод CD/DVD
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	20.1
	Количество 
	Не менее 2
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	20.2
	CD-R, CD-ROM, CD +/-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD +/-RW, диски DVD-R DL и CD ROM

Тип подключения USB
Корпус в формате slim(тонкий)
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	21
	Стул для позиционирования пациента сидя во время исследования
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	21.1
	Количество
	Не менее 1
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	21.2
	Спинка, регулировка вперед / назад с поддержкой поясничного отдела и по высоте вверх / вниз  
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	21.3
	Сиденье, регулировка наклона относительно пола вперед / назад
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	21.4
	Высота сиденья регулируется ручным переключателем
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	21.5
	Опора колесная антистатическая, колеса бесшумные на мягком ходу с тормозами
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	21.6
	Вес
	Не более 12,7
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	21.7
	Колеса
	Не менее 65 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	21.8
	Наклон сиденья 
	+5 / -8
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	21.9
	Наклон спинки
	+6 / -16
	°
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	


	Регистрационное удостоверение Минздрава Российской Федерации
	Наличие

	Сертификат соответствия
	Наличие

	Лицензия исполнителя на право проведения монтажных и пуско-наладочных работ
	Наличие

	Лицензия исполнителя на право проведения монтажных и пуско-наладочных работ источников ионизирующего излучения (генерирующих)
	Наличие

	Инструкция по эксплуатации на русском языке, содержащая технические и эксплуатационные данные
	Наличие

	Гарантийное обслуживание 
	Не 12 месяцев

	Полностью русифицированное ПО
	Наличие


2. Место поставки: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 27, литер А.

3. Срок поставки: Поставка осуществляется в течение 30 дней со дня поступления заявки Заказчика, в объеме, указанном в заявке - окончание поставки: не позднее 01.07.2026 года. Заявка должна быть подана Заказчиком не позднее 01.06.2026 года.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные, монтаж и пусконаладочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности товара: 

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара;
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

